## OPREMA ZA ČIŠ I DEZINF
Naziv predmeta nabave: NABAVA OPREME ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU ZA OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM
4.1. Troškovnik
RB | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1. | IZLIVNIK - UREĐAJ ZA IZLJEV I ISPIRANJE | komad | 4 |  | 0
2. | UREĐAJ ZA PRAŽNJENJE, DEZINFEKCIJU I PRANJE NOĆNIH POSUDA | komad | 5 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | Izlivnik - uređaj za izljev i ispiranje |  |  |  | kom | 4
1.1 | služi za izlijevanje i ispiranje noćnih posuda i pribora
1.2 | osiguranje automatskog odvoda i pražnjenje sudopera
1.3 | Materijal: nehrđajući čelik
1.4 | Maksimalne vanjske dimenzije (šxdxv): 600x600x(700+120) mm
1.5 | Zaštita od prskanja vode do visine 120 mm s 3 strane
1.6 | Prednja strana demontažna radi čišćenja
1.7 | Ugrađena podizna rešetka
1.8 | Konusni izljev sa zaobljenim rubovima
1.9 | Ispust Ø 110 mm u podu s ugrađenim sifonom i priključkom za kanalizaciju
2 | Uređaj za pražnjenje, dezinfekciju i pranje noćnih posuda |  |  |  | kom | 5
2.1 | Uređaj u skladu s normama: MDD 93/42/EEC, EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-3 ili jednakovrijedno.
2.2 | Punjenje i pražnjenje komore uređaja odozgo ili s prednje strane
2.3 | Otvaranje i zatvaranje vrata uređaja ručno
2.4 | Maksimalne dimenzije uređaja: širina 600 mm, dubina 660 mm, visina 1700 mm
2.5 | Komora izrađena iz nehrđajućeg čelika AISI 316 ili jednakovrijedno, bez nabora ili džepova
2.6 | Ugrađen električni parogenerator (jačine maksimalno 4.0 kW) s automatskim uzimanjem sredstava za omekšavanje vode sa senzorom razine
2.7 | ugrađena električna dozirna pumpa sa senzorom razine za doziranje tekućeg deterdženta za pranje i dezinfekciju posuđa
2.8 | Prikaz na zaslonu s ispisom poruka za svaku fazu pranja
2.9 | Predpodešavanje s minimalno 3 programa, i to: ekonomično, normalno i intenzivno
2.10 | Ugrađena toplinska dezinfekcija u minimalnom trajanju od 60 sekundi
2.11 | Trajanje ciklusa: 3 - 8 minuta
2.12 | Kapacitet: 1x noćna posuda s poklopcem + 1 urinska boca ili 3 x urinska boca
2.13 | Sustav s najmanje 4 fiksne mlaznice u odgovarajućoj kombinaciji i najmanje 1 rotirajućom mlaznicom
2.14 | Potrošnja vode maksimalno 18 litara po ciklusu +/- 10 %
2.15 | Potrošnja energije maksimalno 0,6 kWh po ciklusu +/- 10 %
2.16 | Priključak odvoda ø 110 mm u podu (S-odvod)
Potpis i pečat ponuditelja: