## Sheet1
NABAVA OPERACIJSKIH LAMPI ZA DVORANU BR. 4 I BR. 5, ev. broj nabave 2-14-18/JN
St. | Opis | Oprema zadovoljava tehn.karakteristike DA/NE | Potvrda tehn. karakteristika (obvezno navesti broj stranice u katalogu/specifikaciji gdje se nalazi potvrda traženih karakteristika) | Proizvođač | Model opreme i kataloški broj | Jed. mjere | Točna količina | Jed. cijena kn | Jedinična cijena x količina | Stopa PDV-a
1. | OPERACIJSKA SVJETILJKA S DVIJE RASVJETNE GLAVE: |  |  |  |  | kompl | 2 |  | 0
1.1 | Podkonstrukcija za ugradnju na puni armirano-betonski strop i pribor za montažu
1.2 | Smještaj svjetiljke na poprečnoj ruci iz dva dijela, minimalnog radijusa okretanja 160cm, s rotacijom > 360°, s podešavanjem visine, s dvostrukim kardanskim zglobom i rotacijom > 360°
1.3 | Dvije identične rasvjetne glave, s karakteristikama:
1.3.1 | Kružni higijenski oblik kupole namijenjen za upotrebu u laminarnom protoku zraka
1.3.2 | Jačina svjetlosti minimalno 160.000 luksa
1.3.3 | Izvor svjetla bijele LED svjetleće diode, minimalno 90 dioda u rasvjetnoj glavi
1.3.4 | Podešavanje nijanse bijelog svjetla u minimalnom rasponu od 3.800K do 5.600K, u minimalno 4 koraka
1.3.5 | Podešavanje jačine osvjetljenja u minimalnom rasponu od 20.000 do 160.000 luksa
1.3.6 | Automatska sinkronizacija između rasvjetnih glava: sinkronizirane promjene jačine osvjetljenja i promjene nijanse bijelog svjetla
1.3.7 | Prigušena bijela rasvjeta pri endoskopskim operacijama, jačina svjetla minimalno 3000 luksa
1.3.8 | Vijek trajanja LED svjetlećih dioda minimalno 50.000 sati
1.3.9 | Elektronsko podešavanje promjera svjetlosnog snopa (fokus) u minimalno 3 koraka, u minimalnom rasponu od 19 do 28 cm.
1.3.10 | Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1m, d10 minimalno 19 cm
1.3.11 | Promjer svjetlosnog snopa na udaljenosti 1m, d50 minimalno 12 cm
1.3.12 | Dubina osvjetljenja radnog područja (L1+L2 60%) minimalno 70 cm
1.3.13 | Indeks prikaza boje Ra minimalno 95
1.3.14 | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 u cilindru, minimalno 100%
1.3.15 | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s jednom maskom, minimalno 45%
1.3.16 | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s dvije maske, minimalno 45%
1.3.17 | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s jednom maskom i jednim cilindrom, minimalno 45%
1.3.18 | Preostali intenzitet svjetlosti mjereno sukladno IEC 60601-2-41 s dvije maske i jednim cilindrom, minimalno 45%
1.3.19 | Sterilna ručica za pozicioniranje rasvjetne glave smještena u centru omogućuje slijedeća podešavanja:
1.3.19.1 | Podešavanje fokusa
1.3.19.2 | Podešavanje jačine osvjetljenja
1.3.20 | Ručica je izrađena od jednog dijela, bez mehaničkih dijelova, pogodna za sterilizaciju na 134°C - uz svaku rasvjetnu glavu isporučiti 6 komada ručica
1.3.21 | Upravljački panel s tipkama za nesterilno upravljanje smješten kraj rasvjetne glave
1.3.22 | Tipke upravljačkog panela s tehnologijom osjetljivom na dodir omogućuju upravljanje bez pomicanja rasvjetne glave
1.3.23 | Dva hvatišta za nesterilno pozicioniranje postavljene po obodu rasvjetne glave
1.3.24 | Mogućnost korištenja jednokratnih navlaka za ručicu za pozicioniranje rasvjetne glave
1.3.25 | Težina rasvjetne glave maksimalno 16 kg
1.3.26 | Promjer rasvjetne glave maksimalno 65 cm
1.3.27 | Priprema za naknadnu ugradnju bežične HD kamere u rasvjetno tijelo. Pozicija pripreme za ugradnju u rasvjetno tijelo dislocirana od sterilne ručice za pozicioniranje i podešavanje.
1.4. | Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja
[6 empty] | UKUPNO |  | 0
Potpis i pečat Ponuditelja:
_____________________________________ | [5 empty] | PDV |  | 0
[6 empty] | SVEUKUPNO |  | 0
NAPOMENA:
Obavezno navesti potvrdu traženih karakteristika s navodom DA ili NE i str. kataloga, prospekta ili tehničke specifikacije na kojoj se nalazi potvrda traženih karakteristika opreme.
Note on K4: Upisati priradjuću stopu PDV-a
Note on I4: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a

## Sheet2
TELEMETRIJSKI EKG SISTEM
Telemetrijsko praćenje 8 pacijenata
Mogućnost naknadnog proširenja do 24 pacijenta
Mogućnost snimanja 12 kanalnog EKG-a
(I, II, III, Avr, Avl, Avf, V1, V2 , V3, V4, V5, V6)
Mogućnost pohranjivanja podataka od
minimalno 24 sata po pacijentu
Mogućnost programiranja više alarmnih stanja:
HR High, HR Low, Cardiac arrest (Pause),
Ventricular Tachycardia, Urgent Ventricular Tachycardia,
Ventricular Fibrillation, QRS morfphology change,
ST change in 1 lead, ST change in 2 leads)
Uključena HOLTER analiza za svih 8 pacijenata
Mogućnost naknadne ugradnje HOLTER analize do 24 pacijenta
Moguć rad u dva frekventna područja: 608MHz i 2500 MHz
Sistem treba biti dostupana s programom na više svjetskih jezika