## Sheet1
NABAVA UREĐAJA ZA OKULARNU KOHERENTNU TOMOGRAFIJU PREDNJEG I STRAŽNJEG SEGMENTA S AUTOMATSKIM SNIMANJEM (OCT), ev. broj nabave 4-46-18/JN
St. | Opis | Oprema zadovoljava tehn.karakteristike DA/NE | Potvrda tehn. karakteristika (obvezno navesti broj stranice u katalogu/specifikaciji gdje se nalazi potvrda traženih karakteristika) | Proizvođač | Model opreme i kataloški broj | Jed. mjere | Točna količina | Jed. cijena kn | Jedinična cijena x količina | Stopa PDV-a
1 | ISPORUKA UREĐAJA ZA OKULARNU KOHERENTNU TOMOGRAFIJU PREDNJEG I STRAŽNJEG SEGMENTA S AUTOMATSKIM SNIMANJEM (OCT), SLIJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  |  | komp | 1 |  | 0
1.1. | Tehnologija: spektralni OCT
1.2. | lzvor svjetla: SLED, Valna duljina 830 nm
1.3. | Širina snopa: min 50 nm
1.4. | Brzina skeniranja: min 27000 A-scanova u sekundi
1.5. | Aksijalna rezolucija: min 5 mikrona u tkivu
1.6. | Transverzalna rezolucija: min 12 do 18 mikrona
1.7. | Ukupna dubina skeniranja: min 2,4 mm
1.8. | Raspon skeniranja: 3 do 12 mm ili bolje
1.9. | Vrste skeniranja: 3D, radijalni, B-scan, raster, križni
1.10. | Slika fundusa: rekonstrukcija fundusa uživo
1.11. | Način snimanja:
1.11.1. | - potpuno automatsko snimanje oba oka
1.11.2. | - poluautomatsko snimanje prema potrebi
1.12. | Analiza retine: Debljina retine, unutarnja debljina retine, vanjska debljina retine: RNFL + GCL + IPL debljina, GCL + IPL debljina, RNFL debljina, RPE deformacija, IS / OS debljina
1.13. | Glaukomska analiza: RNFL, ONH morfologija, DDLS, analiza ganglijskog sloja, kao RNFL+GCL + IP i GCL + IPL, OU i asimetrija hemisfere
1.14. | OCT prednjeg segmenta: Pahimetrija, LASIK flap, analiza očnog kuta, AIOP, AOD 500/750, 500/750 TISA
1.15. | OCT prednjeg segmenta, široki sken: snimanje od kuta do kuta
1.16. | Minimalna veličina zjenice: 3 mm
1.17. | Raspon podešavanja fokusa: min -25D do + 25D
1.18. | Fiksacijska meta:
1.18.1. | - OLED zaslon (oblik mete i položaj se mogu mijenjati)
1.18.2. | - Vanjska fiksacija
1.19. | Angio modul (detaljan prikaz krvnih žila)
1.20. | PC-sve u jednom
1.21. | Printer u boji
1.22. | Dvostruki stol s električnim podizanjem
[6 empty] | UKUPNO |  | 0
Potpis i pečat Ponuditelja:
_____________________________________ | [5 empty] | PDV |  | 0
[6 empty] | SVEUKUPNO |  | 0
NAPOMENA:
U stupcu "Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE" označiti udovoljava li nuđena roba tehničkim karakteristikama traženim od strane Naručitelja upisivanjem riječi „DA“ ili „NE“.
U stupcu "Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji)" obvezno navesti broj stranice kataloga/dijela kataloga, prospekta/dijela prospekta i/ili tehničke specifikacije na kojima se dokazuju tražene tehničke karakteristike opreme.
Upisati jediničnu cijenu i stopu PDVa- u za to predviđena mjesta, dok su matematičke formule već zadane.
Note on K3: Upisati pripadajuću stopu PDV-a

## Sheet2
TELEMETRIJSKI EKG SISTEM
Telemetrijsko praćenje 8 pacijenata
Mogućnost naknadnog proširenja do 24 pacijenta
Mogućnost snimanja 12 kanalnog EKG-a
(I, II, III, Avr, Avl, Avf, V1, V2 , V3, V4, V5, V6)
Mogućnost pohranjivanja podataka od
minimalno 24 sata po pacijentu
Mogućnost programiranja više alarmnih stanja:
HR High, HR Low, Cardiac arrest (Pause),
Ventricular Tachycardia, Urgent Ventricular Tachycardia,
Ventricular Fibrillation, QRS morfphology change,
ST change in 1 lead, ST change in 2 leads)
Uključena HOLTER analiza za svih 8 pacijenata
Mogućnost naknadne ugradnje HOLTER analize do 24 pacijenta
Moguć rad u dva frekventna područja: 608MHz i 2500 MHz
Sistem treba biti dostupana s programom na više svjetskih jezika