## Sheet1
NABAVA BOLESNIČKIH KREVETA S NOĆNIM ORMARIĆIMA, ev. broj nabave 2-52-19/JN
St. | Opis | Proizvođač/Zemlja porijekla | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Potvrda tehn. karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji) | Dokaz jednakovrijednosti (navesti model, proizvođača i svojstva ukoliko se nudi jednakovrijedan proizvod) | Jedinica mjere | Točna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Količina x Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | ISPORUKA BOLESNIČKIH KREVETA ZA ODJEL NEUROLOGIJE SLIJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA I KOMPONENTI: |  |  |  |  | kompl. | 6 |  | 0
1.1 | Čvrsta osnovna konstrukcija kreveta od metala obojen elektrostatičkim postupkom, sigurne radne nosivosti minimalno 250 kg
1.2 | IPX4 zaštita od prskanja tekućina
1.3 | Ukupna težina kreveta: maksimalno 160 kg
1.4 | Dozvoljena težina pacijenta: minimalno 200 kg
1.5 | Podizanje ležne plohe od 380 mm ili niže do 750 mm ili više, pomoću niskošumnog elektromotora
1.6 | Ravna ploha za ležanje od četiri dijela HPL laminata ili boljeg materijala, s mogućnošću skidanja panela radi jednostavnijeg čišćenja i dezinficiranja.
1.7 | Produženje kreveta minimalno 30 cm, minimalna dužina ležne plohe s produžetkom 240 cm.
1.8 | Vanjska dužina kreveta bez produžetka od 210 do 225 cm. Vanjska širina postelje od 90 do 100 cm.
1.9 | Polica za posteljinu kod uznožja koja se izvlači.
1.10 | Odvojive čeone ograde kod uzglavlja i uznožja od polipropilena ili boljeg materijala.
1.11 | RTG neutralan naslon za leđa sa nosačem kezete
1.12 | Segmentirane bočne ograde od polipropilena ili boljeg materijala sa mogućnošću spuštanja i podizanja svakog segmenta jednom rukom u jednom potezu, s mogućnošću zaključavanja.
1.13 | Upravljanje krevetom na obje bočne stranice.
1.14 | U bočne ograde ugrađene kontrole: za medicinsko osoblje s vanjske strane u zoni njege-bočno centralno i za pacijenta na lako dostupnom mjestu s unutarnje strane. Mogućnost zaključavanja kontrola od strane medicinskog osoblja. Medicinsko osoblje treba imati pristup svim funkcijama preko kontrola u ogradama.
1.15 | Upravljač za regulaciju položaja kreveta (kablovski) za pacijenta.
1.16 | Ručke s obje strane naslona za trenutačno postavljanje pacijenta u CPR položaj
1.17 | Indikator spuštenog položaja kreveta.
1.18 | Posebna kontrolna funkcija za poziciju silaska pacijenta s kreveta
1.19 | Mogućnost stavljanja kreveta u ravan i najniži položaj iz jednog poteza- pomoću jedne tipke na kontrolnom panelu u ogradama
1.20 | Funkcija kojom se krevet stavlja u sjedeći (tzv. stolica) položaj za olakšano hranjenje i raniju mobilizaciju pacijenta pomoću jedne tipke na kontrolnom panelu u ogradama
1.21 | Funkcija kojom se jednom tipkom na kontrolnom panelu u ogradama krevet stavlja u položaj pogodan za izlazak pacijenta iz kreveta istovremenim podizanjem leđog dijela i spuštanjem dijela za noge
1.22 | Postavljanje kreveta u šok-poziciju (postelja dolazi u ravan i Trendelenburg položaj) pritiskom jedne tipke.
1.23 | Podesivi oslonac za noge za savijeni položaj koljena i za podizanje nogu
1.24 | Eletropodesivi nagibi uzglavlja minimalno 0 - 65° koji se postiže kontinuirano, bedrenog dijela minimalno 0 - 30°.
1.25 | Pokazivač kuta nagiba leđnog dijela.
1.26 | Elektroničko podešavanje u Trendelenburg / protu-Trendelenburg položaj od 0° do +/- 12° sa zasebnim pokazivačem kuta nagiba.
1.27 | Noćno svjetlo ispod kreveta koje osoblju i pacijentu olakšava orjentaciju po mraku.
1.28 | 4 utora za postavljanje infuzijskih stalaka i trapeza
1.29 | Infuzijski stalak namjestiv verziji kontinuirano namjestiv po visini u minimalnom rasponu od 110-170 cm.
1.30 | Uspravni držač boce za kisik (12 cm max. promjer)
1.31 | Žičana košara za urinarnu vrečicu
1.32 | Stalak za pomoć pacijentu kod podizanja
1.33 | Dvostruki kotači promjera minimalno 150 mm, sa centralnom blokadom kotača kod uznožja i petim kotačem za olakšano upravljanje.
1.34 | Nožne papučice s funkcijama blokiranja/slobodnog kretanja/upravljivog kretanja uz svaki od četiri kutna kotača
1.35 | Rezervno napajanje putem baterije (baterijska podrška).
1.36 | Minimalno 5 različitih boja
2 | ISPORUKA MADRACA ZA BOLESNIČKE KREVETE SLIJEDEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA I KOMPONENTI: |  |  |  |  | kompl. | 6 |  | 0
2.1 | jezgra madraca od pjene radi boljeg raspoređivanja pritiska na tijelo pacijenta;
2.2 | presvlaka nepropusna za tekućine, a propusna za zrak i pare, može se skidati i prati na temperaturi min. 71 °C
2.3 | dimenzija madraca usklađena sa dimenzijama kreveta.
2.4 | visina min 12 cm
2.5 | mogućnost obostranog korištenje madraca
3 | ISPORUKA BOLESNIČKIH ORMARIĆA S PLOČOM ZA HRANJENJE SLIJEDEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA I KOMPONENTI: |  |  |  |  | kompl. | 6 |  | 0
3.1. | struktura ormarića od čeličnog lima zaštićena praškastom bojom i s aluminijskim profilima
3.2. | ormarić prilagođen obostranom korištenju
3.3. | opremljen ladicom, otvorenim međuprostorom i donjim ormarićem sa policom i vratima
3.4. | u ladici se nalazi uložak od ABS plastike koji se može vaditi radi lakšeg čišćenja
3.5. | ormarić opremljen stolićem koji je integriran unutar korpusa te ima mogućnost postavljanja u položaj iznad kreveta.
3.6. | gornja ploča ormarića, fronte ladica i ormarića izrađeni od visokotlačnog laminata ( HPL ) u boji po izboru, a polica za serviranje hrane izrađena od visokotlačnog laminata (HPL), ili ABS materijal.
3.7. | ormarić ima 4 dupla kotača od kojih su dva s kočnicom
3.8. | dimenzije ormarića: širina 440 - 460 mm, dubina 440 - 460 mm, visina 770 - 800 mm
|  |  |  | SVEUKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV |  |  |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNA VRIJEDNOST S PDV-OM |  |  |  | 0
Potpis i pečat Ponuditelja:
Obavezno navesti stranicu kataloga, prospekta ili tehničke specifikacije na kojoj se nalazi potvrda traženih karakteristika uređaja.
Note on I3: Upisati cijenu bez PDV-a
Note on K3: Upisati stopu PDV-a
Note on I40: Upisati cijenu bez PDV-a
Note on K40: Upisati stopu PDV-a
Note on I46: Upisati stopu PDV-a
Note on K46: Upisati stopu PDV-a