## DEF
Naziv predmeta nabave: NABAVA OPREME ZA PODRŽAVANJE SRČANE FUNKCIJE I REANIMACIJU ZA DNEVNU BOLNICU METKOVIĆ, ev. broj nabave: 4-87-19/JN
4.1. Troškovnik
RB | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | KOLICA S OPREMOM ZA REANIMACIJU | komplet | 1 |  | 0
2 | DEFIBRILATOR S EKG MONITOROM | komad | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu ako je primjenjivo) | Proizvođač / Zaštićeno ime ili kataloški broj (ako je primjenjivo) | Jedinica mjere | Točna količina
1 | Kolica s opremom za reanimaciju (oprema za intubaciju, traheostomiju, AMBU, EKG aparat+defibrilator, aspirator na električni pogon) i s 2 boce medicinskog kisika |  |  |  | kom | 1
1.1. | Reanimacijska kolica sa najmanje 5 ladica
1.1.1 | Dimenzija kolica minimalno (širina x dubina x visina): 600 x 600 x 1000 mm
1.1.2 | Četiri pokretna kotača, minimalno dva kotača s kočnicom
1.1.3 | Stalak za infuzije
1.1.4 | Držač boce za kisik
1.1.5 | Polica za defibrilator
1.1.6 | Ugrađene dvije šine, po jedna šina sa svake strane kolica ili nosač za sukcijsku pumpu (aspirator)
1.1.7 | Uvlačiva ploha za pisanje
1.1.8 | Spremnik za otpad zapremine min. 15 litara
1.1.9 | Ladice sa samozatvarajućim mehanizmom
1.1.10 | Kolica obojana antibakterijskim epoksidnim premazom
1.2. | Defibrilator s EKG monitorom i transkutanim stimulatorom
1.2.1 | EKG monitor:
1.2.1.1 | 6 kanalni EKG monitoring, s 5-žilnim kablom
1.2.1.2 | Težina do 7 kg
1.2.1.3 | Dvokanalni pisač min. širine papira 50 mm
1.2.1.4 | LCD ekran u boji
1.2.1.5 | Dijagonala ekrana: minimalno 14 cm
1.2.1.6 | Broj kanala na ekranu: 2
1.2.1.7 | Tipka za bilježenja pojedinih terapijskih događaja u toku intervencije
1.2.1.8 | Funkcija arhiviranja i naknadnog ispisa izvešća pojedinih intervencija
1.2.1.9 | Autonomija uređaja u baterijskom režimu rada (Li Ion baterija) i u monitoring modu (EKG i SpO2) - minimalno 180 minuta
1.2.1.10 | Minimalni broj šokova sa energijom od 360 J pri punoj bateriji: 130 ili više
1.2.1.11 | Mogućnost napajanja iz mreže, 220 V, direktnim kabelom, bez adaptera
1.2.2 | Defibrilator:
1.2.2.1 | Ručni bifazični defibrilator s mogućnošću eskalacija energije do min. 360 J
1.2.2.2 | Automatski mod rada sa mogučnošću eskalacije energije do min. 360 J
1.2.2.3 | Valni oblik impulsa defibrilatora: bifazični
1.2.2.4 | Brzina nabijanja u baterijskom modu rada: do 7 sek. do 360 J
1.2.2.5 | Brzina punjenja baterija do punog kapaciteta maksimalno 4 sata
1.2.2.6 | Mogućnost sinkronih i asinkronih defibrilacija
1.2.2.7 | Vanjske defibrilacijske elektrode (pedale) sa integriranim tipkama za slijedeće funkcije: • punjenje • okidanje
1.2.2.8 | Vanjske pedijatrijske defibrilacijske elektrode integrirane u ručice za defibrilaciju odraslih
1.2.2.9 | Mogućnost priključka pedala za internu defibrilaciju različitih veličina s mogućnošću sterilizacije
1.2.3 | Vanjski elektrosimulator srca:
1.2.3.1 | Mogućnost rada sa samoljepljivim elektrodama za monitoring, defibrilaciju i elektrostimulaciju
1.2.3.2 | Regulacije vanjske elektrostimulacije srca u dva moda: "Demand" - zatraženi i "Non-demand" - nezatraženi
1.2.3.3 | Frekvencija elektrostimulacije od 40 – 170 otkucaja u minuti
1.2.3.4 | Automatska detekcija implantiranog elektrostimulatora srca
1.2.3.5 | Maksimalna struja vanjskog rčanog stimulatora: 200 mA
1.2.4 | Ugrađen modul s metronomom koji daje ritam 100 kompresija u minuti
1.2.5 | Ugrađen bežični modul sa mogućnošću mrežnog prijenosa snimljenih intervencija pacijenata u bazu intervencija na PC
1.2.6 | Ponuditelj je dužan isporučiti pripadajući softver za pohranu i analizu pojedinih intervencija
1.3 | Sukcijska pumpa (aspirator), električni pogon
1.3.1 | Mobilni prijenosni električni uređaj baterijsko/električni
1.3.2 | Uređaj usisava krv, izlučevine i čestice hrane iz gornjih dišnih puteva
1.3.3 | Uređaj mora imati veliki kolut za namatanje crijeva za sukciju
1.3.4 | Na prednjoj strani radne ploče moraju biti tipke i samo jednim pritiskom određuje se jačina sukcije ili regulator kojim se podešava jačina sukcije
1.3.5 | Litij-ionska punjiva baterija ima vlastito upravljanje
1.3.6 | Autonomija baterije od minimalno 60 minuta
1.3.7 | Provjera baterije ca. 15 sek
1.3.8 | Provjera baterije vizualna i akustična
1.3.9 | Podesiv raspon vacuma na 4 razine: -01 bar/ -02 bara /-05 bara /-08 bara
1.3.10 | Volumen spremnika: 1000 ml min.
1.3.11 | Kapacitet sukcije: min 34 l/min.
1.3.12 | Max. potrošnja struje 3,8A
1.3.13 | Snaga motora 45W /min
1.3.14 | Razina buke 70 dB (A)/max
1.3.15 | Dimenzije max. 370 x 280x150 mm
1.3.16 | Težina uređaja sa spremnikom za sukciju max. 4,8 kg
1.3.17 | Uređaj mora imati IP 34D standard ili bolje
1.3.18 | Sukladnost uređaja prema normi EN 1789
1.3.19 | Udovoljava normama EN 60601-1; EN ISO 10079-1
1.3.20 | Električni punjač za 220 V sa pripadajućim adapterom (zidna utičnica)
1.4 | Fiberoptički laringoskop
1.4.1 | Minimalno 4 uvodnice, veličine: "1" po MacIntosh-u, "2" po MacIntosh-u, "3" po MacIntosh-u i "4" po MacIntosh-u.
1.5 | Dozator kisika s postavkama protoka od 1-15 litara/min s regulatorom tlaka, navojem za spajanje na bocu i s višekratnom posudom za ovlaživanje.
1.6 | Dvije boce za kisik od 2 lit.
1.7 | AMBU balon reanimacijski silikonski sa maskom
2 | Defibrilator s EKG monitorom i transkutanim stimulatorom |  |  |  | kom | 1
2.1 | EKG monitor:
2.1.1 | 6 kanalni EKG monitoring, s 5-žilnim kablom
2.1.2 | Težina do 7 kg
2.1.3 | Dvokanalni pisač min. širine papira 50 mm
2.1.4 | LCD ekran u boji
2.1.5 | Dijagonala ekrana: minimalno 14 cm
2.1.6 | Broj kanala na ekranu: 2
2.1.7 | Tipka za bilježenja pojedinih terapijskih događaja u toku intervencije
2.1.8 | Funkcija arhiviranja i naknadnog ispisa izvešća pojedinih intervencija
2.1.9 | Autonomija uređaja u baterijskom režimu rada (Li Ion baterija) i u monitoring modu (EKG i SpO2) - minimalno 180 minuta
2.1.10 | Minimalni broj šokova sa energijom od 360 J pri punoj bateriji: 130 ili više
2.1.11 | Mogućnost napajanja iz mreže, 220 V, direktnim kabelom, bez adaptera
2.2 | Defibrilator:
2.2.1 | Ručni bifazični defibrilator s mogućnošću eskalacija energije do min. 360 J
2.2.2 | Automatski mod rada sa mogučnošću eskalacije energije do min. 360 J
2.2.3 | Valni oblik impulsa defibrilatora: bifazični
2.2.4 | Brzina nabijanja u baterijskom modu rada: do 7 sek. do 360 J
2.2.5 | Brzina punjenja baterija do punog kapaciteta maksimalno 4 sata
2.2.6 | Mogućnost sinkronih i asinkronih defibrilacija
2.2.7 | Vanjske defibrilacijske elektrode (pedale) sa integriranim tipkama za slijedeće funkcije: • punjenje • okidanje
2.2.8 | Vanjske pedijatrijske defibrilacijske elektrode integrirane u ručice za defibrilaciju odraslih
2.2.9 | Mogućnost priključka pedala za internu defibrilaciju različitih veličina s mogućnošću sterilizacije
2.3 | Vanjski elektrosimulator srca:
2.3.1 | Mogućnost rada sa samoljepljivim elektrodama za monitoring, defibrilaciju i elektrostimulaciju
2.3.2 | Regulacije vanjske elektrostimulacije srca u dva moda: "Demand" - zatraženi i "Non-demand" - nezatraženi
2.3.3 | Frekvencija elektrostimulacije od 40 – 170 otkucaja u minuti
2.3.4 | Automatska detekcija implantiranog elektrostimulatora srca
2.3.5 | Maksimalna struja vanjskog rčanog stimulatora: 200 mA
2.4 | Ugrađen modul s metronomom koji daje ritam 100 kompresija u minuti
2.5 | Ugrađen bežični modul sa mogućnošću mrežnog prijenosa snimljenih intervencija pacijenata u bazu intervencija na PC
2.6 | Ponuditelj je dužan isporučiti pripadajući softver za pohranu i analizu pojedinih intervencija