## DEF
Naziv predmeta nabave: NABAVA STOLOVA ZA HITNE KIRURŠKE I GINKOLOŠKE INTERVENCIJE ZA POTREBE DNEVNE BOLNICE METKOVIĆ, ev. broj nabave: 4-86-19/JN
4.1. Troškovnik
RB | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | UNIVERZALNI POKRETNI OPERACIJSKI STOL ZA GINEKOLOŠKE ZAHVATE | komplet | 1 |  | 0
2 | UNIVERZALNI POKRETNI OPERACIJSKI STOL ZA KIRURŠKE ZAHVATE | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu ako je primjenjivo) | Proizvođač / Zaštićeno ime ili kataloški broj (ako je primjenjivo) | Jedinica mjere | Točna količina
1 | Univerzalni pokretni operacijski stol za ginekološke zahvate |  |  |  | kompl. | 1
| Univerzalni elektro pokretan mobilni OP stol s priborom. Ploča stola modularna. Bočne šine postavljene cijelom duljinom OP stola |  |  |  | kom | 1
1.1 | Mobilna baza stola, poklopci, nosači ploča, utori, zglobne veze izrađeni u potpunosti od nehrđajučeg čelika. Pokrov baze stola izrađen od materijala otpornog na lom, dezinficijense, ogrebotine
1.2 | Elektro upravljanje stola moguće uz pomoć nožne/ih papučice/a
1.3 | Ploča stola djeljiva u minimalno 4 sekcije (radiotranslucentne): ploča glave, ploča leđa, sjedna ploča, ploča nogu
1.4 | Podloške debljine min. 40 mm., elektroprovodljive i otporne na standardne dezificijense
1.5 | Duljina ploče stola (uključiva ploča glave i nogu) minimalno 1990 mm
Elektro regulacija:
1.6 | Podešavanje visine od 600 mm ili niže do 900 mm ili više
Regulacija:
1.7 | Ploča leđa +70/-10 ° ili više
1.8 | Ploča nogu +0/-90 ° ili više
1.9 | Trendelenburg min. 20 °
Pribor:
1.10 | Ploča glave |  |  |  | kom | 1
1.11 | Dvodijelne ploče nogu |  |  |  | par | 1
1.12 | Ploča za ruku, podloška ergonomski oblikovana, sa trakom za fiksaciju ruke |  |  |  | kom | 1
1.13 | Zdjela za ispiranje i odvod |  |  |  | kom | 1
1.14 | Držaći nogu u obliku čizme, automatska prilagodba držača kod postavljene noge. Meki uložak koji smanjuje pritisak na potkoljenicu. Min. 3 trake za fiksaciju noge. Mogućnost otpuštanja kočnice čizme za podešavanja jedinice jednom rukom. Mogućnost vertikalnog i horizontalnog zakretanja za 360 stupnjeva na bočnom prihvatu- bočna šina OP stola. Isporučiti zajedno s radijalnom stezaljkom za učvršćivanje pribora sa simultanim učvršćivanjem pribora i radijalnog podešenja. Radijalno podešenje 360 stupnjeva. |  |  |  | par | 1
1.15 | Infuzijski stativ s kopčom za spoj na šinu, minimalno dvije kuke, regulacija visine od 900mm ili niže do 1200 mm ili više |  |  |  | kom | 1
1.16 | Anesteziološki zaslon s radijalnom stezaljkom |  |  |  | kom | 1
1.17 | Držač role papira |  |  |  | kom | 1
2 | Univerzalni pokretni operacijski stol za kirurške zahvate |  |  |  | kompl. | 1
| Univerzalni elektro pokretan mobilni OP stol s priborom. Mogućnost demontaže kotača mobilnog stola i fiksacija OP stola u pod. Ploča stola modularna. Bočne šine postavljene cijelom duljinom OP stola |  |  |  | kom | 1
2.1 | Mobilna baza stola, poklopci, nosači ploča, utori, zglobne veze izrađeni u potpunosti od nehrđajučeg čelika. Pokrov baze stola izrađen od materijala otpornog na lom, dezinficijense, ogrebotine
2.2 | Elektro upravljanje stola moguće uz pomoć nožne/ih papučice/a
2.3 | Ploča stola djeljiva u minimalno 4 sekcije (radiotranslucentne): ploča glave, ploča leđa, sjedna ploča, ploča nogu
2.4 | Podloške debljine min. 40 mm., elektroprovodljive i otporne na standardne dezificijense
2.5 | Duljina ploče stola (uključiva ploča glave i nogu) 1990 mm ili više
Elektro regulacija:
2.6 | Podešavanje visine od 700 mm ili niže do 1000 mm ili više
Regulacija:
2.7 | Ploča leđa +70/-10 ° ili više
2.8 | Ploča nogu +0/-90 ° ili više
2.9 | Trendelenburg min. 20 °
Pribor:
2.10 | Ploča glave |  |  |  | kom | 1
2.11 | Dvodijelne ploče nogu |  |  |  | par | 1
2.12 | Ploča za ruku, podloška ergonomski oblikovana, s trakom za fiksaciju ruke |  |  |  | kom | 1
2.13 | Infuzijski stativ sa kopčom za spoj na šinu, minimalno četri kuke, regulacija visine od 800 mm ili niže do 1500 mm ili više |  |  |  | kom | 1
2.14 | Anesteziološki zaslon s radijalnom stezaljkom |  |  |  | kom | 1
2.15 | Držač role papira |  |  |  | kom | 1