## VIDEOLAPARASKOP
Naziv predmeta nabave: NABAVA HDTV VIDEOLAPAROSKOPA, ev. broj nabave: 1-104-19/JN
4.1. Troškovnik
RB | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | HDTV VIDEOLAPAROSKOP | komad | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu ako je primjenjivo) | Proizvođač / Zaštićeno ime ili kataloški broj (ako je primjenjivo) | Jedinica mjere | Točna količina
1 | HDTV video laparaskop |  |  |  | komad | 1
1.1 | Autoklavabilan
1.2 | HDTV tehnologija, format slike 16:9
1.3 | Vanjski promjer 10 mm
1.4 | Kut gledanja 30°
1.5 | Širina polja gledanja min. 90°
1.6 | Radna duljina od 300 do 305 mm
1.7 | Integrirani sustav sve u jednom: glava kamere-teleskop-svjetlosni kabel
1.8 | Sustav bez leća s integriranim CCD video čipom na distalnom vrhu za superiornu kvalitetu slike.
1.9 | Oštra slika od ruba do ruba
1.10 | Focus-free funkcija za konstantno oštru sliku, bez podešavanja.
1.11 | Fog-free funkcija za sprječavanje magljenja leće.
1.12 | Kompatibilan sa slikovnom tehnologijom uskopojasnog spektra ili sa odgovarajućom funkcijom za raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila sluznice i površine tkiva te promjena na tkivu. Primjena u otkrivanju i razlikovanju sumnjivih lezija, benigne - maligne mukozne pojave i sl.
1.13 | Minimalno 3 funkcijske tipke na drški laparoskopa za daljinsko upravljanje trima odabranim funkcijama procesora kamere.
1.14 | Kompatibilan s postojećim videoprocesorom proizvođača Olympus ENDOEYE HD II
Note on H4: Upisati pripadajuću stopu PDV-a