## xl
Naziv predmeta nabave: NABAVA BOLESNIČKIH KREVETA S NOĆNIM ORMARIĆIMA ZA POTREBE ODJELA GINEKOLOGIJE, ev. broj nabave: 2-30-21/JN
4.1. Troškovnik
RB | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | BOLESNIČKI KREVET ZA STANDARDNU NJEGU | komad | 10 |  | 0
2 | MADRAC ZA BOLESNIČKI KREVET ZA STANDARDNU NJEGU | komad | 10 |  | 0
3 | BOLESNIČKI NOĆNI ORMARIĆ | komad | 10 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zaštićeno ime ili kataloški broj (ako je primjenjivo) | Jedinica mjere | Točna količina
1 | Bolesnički krevet za standardnu njegu slijedećih zahtjevanih karakteristika i komponenti: |  |  |  | komad | 10
1.1 | krevet bolesnički za standardnu njegu sa električnom regulacijom položaja
1.2 | ležna ploha četverodijelna, sastoji se od minimano 8 poprečnih segmenata od plastike koji se lako skidaju radi pranja
1.3 | podešavanje ležajne plohe putem elektromotora
1.4 | dimenzija ležne plohe minimalno 2000 x 900 mm s bočnim graničnicima protiv klizanja madraca
1.5 | vanjske dimenzije kreveta max. 2200 x 1000 mm
1.6 | nosivost kreveta minimalno 250 kg
1.7 | visinska regulacija od 370 mm ili niže do 730 mm ili više putem elektromotora
1.8 | podešavanje Tr +15°/ ATr –15° s odstupanjem od +/- 1° putem elektromotora
1.9 | nagib uzglavlja maksimalno do 70°, nagib bedrenog dijela maksimalno do 35° i podešavanje lisnog dijela mehanički
1.10 | ručica za CRP ispod uzglavlja
1.11 | autoregresija – produženje leđnog dijela za minimalno 100 mm, a bedreno lisnog dijela za minimalno 60 mm
1.12 | čela kreveta od plastike sa umecima od visokotlačnog laminata, daju se skidati sa osiguračima protiv nekontroliranog skidanja
1.13 | upravljanje krevetom putem ručnog upravljača za pacijenta, s min.10 tipki te s mogućnošću zaključavanja funkcija ručnog upravljača
1.14 | u slučaju nestanka električne energije baterija sa signalizacijom statusa
1.15 | na svim uglovima kreveta otvori za smještaj trapeza i infuzijskog stalka
1.16 | na uglovima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca min. 100 mm
1.17 | kotači minimalno Ø 150 mm sa centralnim sistemom kočenja i mogućnošću usmjerenja za pravocrtnu vožnju
1.18 | na bočnim stranama kreveta jednostruke metalne uzdužno sklapajuće ograde, visine minimalno 36 cm s mogučnošću spuštanja i podizanja iz jednog poteza jedne ruke, otpuštajući mehanizam s gornje strane s dvostrukim osiguranjem, ne mijenjaju ukupnu širinu kreveta
1.19 | svi metalni dijelovi kreveta zaštićeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski
1.20 | upravljanje krevetom putem min. 3 elektromotora sa zaštitom od vlage prema standardu IP X4 ili jednakovrijedno
1.21 | krevet mora biti proizveden prema standardu EN 60601-2-52 ili jednakovrijedno
1.22 | Dodatna oprema
1.22.1 | trapez s rukohvatom, montaža na krevet
1.22.2 | standardna medicinska šina za ovjes opreme
1.22.3 | peti kotač
1.22.4 | polica za posteljinu
1.22.5 | teleskopski infuzijski stalak, montaža na krevet
2 | Madrac za bolesnički krevet za standardnu njegu slijedećih zahtjevanih karakteristika: |  |  |  | komad | 10
2.1 | preventivni antidekubitalni madrac za prevenciju III stupnja rizika dekubitusa
2.2 | osigurano preventivno djelovanje protiv vlage, pregrijavanja te eliminacija sila trenja
2.3 | jezgra madraca madraca izrađena od hladne poliuretanske pjene koja je narezana u blok strukturi radi boljeg raspoređivanja težine tijela pacijenta
2.4 | gustoća jezgre minimalno 41 kg/m³, otpornost na pritisak min 3,9 kPa/m²
2.5 | presvlaka nepropusna za tekućine, a propusna za cirkulaciju zraka i pare, može se skidati i prati na temperaturi do najmanje 70°C
2.6 | isporuka madraca u jednom komadu
2.7 | nosivost madraca minimalno 200 kg
2.8 | dimenzija madraca usklađena sa dimenzijama kreveta
2.9 | visina madraca minimalno 14 cm
3 | Bolesnički noćni ormarić slijedećih zahtjevanih karakteristika: |  |  |  | komad | 10
3.1 | bolesnički ormarić s pločom za hranjenje
3.2 | struktura ormarića od pocinčanog lima zaštićena praškastom bojom nanesenom elektrostatski
3.3 | ormarić prilagođen obostranom korištenju
3.4 | opremljen ladicom, otvorenim međuprostorom i donjim ormarićem sa policom
3.5 | uložak za ladicu od ABS plastike koji se može vaditi radi lakšeg čišćenja
3.6 | ormarić opremljen stolićem koji je integriran unutar korpusa, a izvlači se iz ležišta i konzolno postavlja u položaj iznad kreveta, mogućnost zakretanja ploče u položaj za čitanje i pisanje
3.7 | gornja ploča, ploča za hranjenje i fronte ladica i ormarića izrađeni od visokotlačnog laminata u boji po izboru
3.8 | na bočnoj strani ormarića nosač ručnika
3.9 | 4 dupla kotača minimalno Ø75 mm od kojih su minimalno dva s kočnicom
3.10 | dimenzije ormarića minimalno 510 mm (širina), 500 mm (dubina), 850 mm (visina)
3.11 | dimenzija ploče za hranjenje minimalno 600x340 cm
3.12 | visinska regulacija ploče za hranjenje minimalno 720-1080 mm
(ime, prezime i potpis odgovorne osobe ponuditelja)
Note on H4: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on H6: Upisati pripadajuću stopu PDV-a
Note on H5: Upisati pripadajuću stopu PDV-a