## XL
Naziv predmeta nabave: NABAVA EEG UREĐAJA ZA ODJEL PEDIJATRIJE, ev. broj nabave: 2-45-22/JN
4.1. Troškovnik
RED.BR | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | EEG UREĐAJ ZA PEDIJATRIJU | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | EEG UREĐAJ ZA PEDIJATRIJU S VIDEOMETRIJOM I ČITAČKOM STANICOM SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komplet | 1
1.1. | EEG sustav za kontinuirano snimanje i on-line i off-line analizu uzorka moždane aktivnosti
1.2. | Podrška za video EEG snimanje i kliničku primjenu
1.3. | Tehničke karakteristike pojačala:
1.3.1 | Ukupan broj ulaznih kanala: min. 35
1.3.2 | Ukupan broj programibilnih kanala: 32
1.3.3 | Postavke kanala:
1.3.3.1 | - min. 32 EEG kanala (AC- korisnički podesivo)
1.3.3.2 | - min. 9 bipolarnih Poligrafskih kanala (AC/DC - korisnički podesivo)
1.3.3.3 | - min. 1 DC ulaz visokog nivoa za spajanje vanjskih uiređaja, npr. CPAP monitor, itd.
1.3.3.4 | - min.1 SpO2
1.3.4 | Markiranje događaja koje generira pacijent (Patient Event)
1.3.5 | Ulazna impedencija: >100 MO
1.3.6 | Diferencijalna ulazna impedancija: >40MO
1.3.7 | CMRR: >110dB/50 Hz
1.3.8 | HW karakteristike kanala:
1.3.8.1. | - DC offset tolerancija: min +/- 300 mV
1.3.8.1. | - max. Ulazni napon: min +/-5mV
1.3.8.1. | - frekvencijski raspon: min. 0.06-500 Hz
1.3.8.1. | - hardwaresko pojačanje: min. 400
1.3.9 | Poligrafske i EEG elektrode sa zaštitom od dodira
1.3.10 | Fluorescentna labela za pojačalo
1.3.11 | Integrirani prikaz impedancije na strani pacijenta
1.3.12 | Deblok funkcija na svim EEG i poligrafskim kanalima
1.3.13 | Povezivanje s računalom putem TCP-IP povezivosti bez vanjskih modula ili konvertera radi očuvanja kvalitete signala
1.4. | Karakteristike softvera za akviziciju
1.4.1 | On-line i off-line analiza trendova: Amplitudno integrirani EEG (aEEG), Burst Suppression trend, Envelope trend, Cross Corelation trend, Alpha Variability trend, Band Power trend (apsolutni i relativni), Spectral Entropy trend, Spectral Edge trend, Spectrogram, Peak Frequency trend, Frequency Ratio trend događaji, RR trend
1.4.2 | Topografski Brain Mapping: Band Power, Coherence i Amplitude mape
1.4.3 | Prikaz Burst Suppression indeksa: Inter Burst Interval, Burst Rate i Burst Suppression Ratio
1.4.4 | Automatska detekcija šiljaka i napadaja
1.4.5 | Dodjeljivanje upozorenja za unaprijed definirane događaje
1.4.6 | On-line (za vrijeme snimanja) i off-line (za vrijeme očitavanja) analiza
1.4.7 | Prune funkcije
1.4.8 | Kreiranje grupnih protokola s montažama, događajima, trendovima i detekcijama
1.4.9 | Izvoz i uvoz podataka u EDF/EDF+ formatu
1.4.10 | Izvoz nalaza u min. HTML i tekstualnim formatima
1.4.11 | Mogućnost sinkroniziranog snimanja videa i EEG signala
1.4.12 | Upravljanje funkcijama kamere
1.4.13 | LTM softver - program za dugotrajno EEG snimanje
1.4.14 | Program za analizu spavanja - automatsko i ručno skoriranje svih faza spavanja
1.5. | PC računalo za akviziciju
1.5.1 | Pohrana podataka: minimalno 1000 GB
1.5.2 | Monitor: dijagonala ekrana: minimalno 22"
1.5.3 | Operativni sustav
1.5.4 | Softverski paket za tekstualno i tablično uređivanje
1.5.5 | Laserski printer u boji
1.5.6 | Kolica za smještaj opreme
1.6. | Fotostimulator
1.6.1 | Direktno priključen na pojačalo
1.6.2 | Bešumni tip sa LED diodama
1.6.3 | Neograničeni broj automatskih programa
1.7. | Kamera
1.7.1 | Snimanje pri osvjetljenju manjem od 1 Lux-a
1.7.2 | PAN/TILT/ZOOM daljinske kontrole i automatski fokus
1.7.3 | Uključen daljinski upravljač za podešavanje svih funkcija
1.7.4 | Optičko pojačanje najmanje 20 puta
1.8. | Obavezna mogućnost nadogradnje
1.8.1 | Bežično WiFi (802.11) pojačalo s 32 ili 64 kanala (uključujući 9 bipolarnih kanala) i SpO2 ulazom. Pojačalo mora imati internu memoriju čime se osigurava snimanje signala i u slučaju izlaska pojačala iz dometa stanice za snimanje
1.9. | Kompatibilnost EEG uredaja
1.9.1 | Uredaj mora biti kompatibilan s postojećom bazom pacijenata i eeg snimkama EEG sustava na Odjelu (analiza i očitavanje postojećih snimaka) bez dodatne konverzije.
1.9.2 | Spajanje novog EEG sustava na postojeću bazu podataka bez dodatne konverzije postojeće baze podataka radi očuvanja svih podataka i automatska sinkronizacija baze podataka na svim povezanim EEG uredajima.
1.10. | PC računalo za čitačku stanicu
1.10.1 | Pohrana podataka: minimalno 1000 GB
1.10.2 | Monitor: dijagonala ekrana: minimalno 22"
1.10.3 | Operativni sustav
1.10.4 | Softverski paket za tekstualno i tablično uređivanje
1.10.5 | Laserski printer u boji
1.11. | Pribor
1.11.1 | Adapter za spajanje EEG kape na pojačalo