## XL
Naziv predmeta nabave: NABAVA OPREME ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, ev. broj nabave: 2-13-21/JN
4.1. Troškovnik
| NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | DVODJELNA ZAŠTITNA PREGAČA | komad | 8 |  | 0
2 | JEDNODJELNA ZAŠTITNA PREGAČA | komad | 4 |  | 0
3 | ZAŠTITNI OVRATNIK ZA ŠTITNJAČU | komad | 8 |  | 0
4 | ZAŠTITA ZA GLAVU | komad | 4 |  | 0
5 | ZAŠTITA ZA GONADE | komad | 1 |  | 0
6 | ZAŠTITNE NAOČALE | komad | 9 |  | 0
7 | MOBILNI STALAK ZA ZAŠTITNE PREGAČE | komad | 2 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | DVODJELNA ZAŠTITNA PREGAČA SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 8
1.1 | Dvodjelna zaštitna pregača od olovo kompozitnog materijala sa preklopnim prednjim dijelom, zaštitna moć prednje strane ekvivalentna 0.5mm Pb, a stražnje strane ekvivalentna 0.25mm Pb, super lagani materijal pri čemu je masa po m2 maksimalno 3kg/m2 za zaštitnu moć ekvivalentnu 0,25 mm olova
1.2 | mogućnost isporuke pregača muškog i ženskog kroja u različitim veličinama i to 4 muške veličine – S, M, L i XL i 4 ženske veličine – S, M, L i XL)
1.3 | kroj ženske pregače razlikuje se od kroja muške pregače na način da osigurava dodatnu zaštitu dojke
1.4 | antibakterijski vanjski materijal koji sprečava unakrsnu kontaminaciju, visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju, vanjski materijal hidrofobnog karaktera
1.5 | podesiva širina u području struka donjeg dijela pregače
1.6 | dostupnost pregača u minimalno 10 različitih boja
2 | JEDNODJELNA ZAŠTITNA PREGAČA SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 4
2.1 | Jednodjelna zaštitna pregača od olovo kompozitnog materijala sa preklopnim prednjim dijelom, zaštitna moć prednje strane ekvivalentna 0.5mm Pb, a stražnje strane ekvivalentna 0.25mm Pb, masa po m2 maksimalno 3kg/m2 za zaštitnu moć ekvivalentnu 0,25 mm olova
2.2 | mogućnost isporuke pregača muškog i ženskog kroja u različitim veličinama i to 4 muške veličine – S, M, L i XL i 4 ženske veličine – S, M, L i XL)
2.3 | kroj ženske pregače razlikuje se od kroja muške pregače na način da osigurava dodatnu zaštitu dojke
2.4 | antibakterijski vanjski materijal koji sprečava unakrsnu kontaminaciju, visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju, vanjski materijal hidrofobnog karaktera
2.5 | podesiva širina u području struka donjeg dijela pregače
2.6 | dostupnost pregača u minimalno 10 različitih boja
3 | ZAŠTITNI OVRATNIK ZA ŠTITNJAČU SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 8
3.1 | Zaštitni ovratnik za štitnjaču izrađen iz jednog dijela od olovo kompozitnog materijala, sa zatvaranjem na magnet, zaštitna moć ekvivalentna 0.5mm Pb
3.2 | moguć je odabir između minimalno 3 različita modela
3.3 | antibakterijski vanjski materijal koji sprečava unakrsnu kontaminaciju, visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju, vanjski materijal hidrofobnog karaktera
3.4 | dostupnost ovratnika u minimalno 10 različitih boja
4 | ZAŠTITA ZA GLAVU SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 4
4.1 | Zaštita za glavu od olovo kompozitnog materijala, hidrofobna površina, antibakterijska
4.2 | mogućnost odabira izmedju 4 veličine (XS/S, M, L/XL, XXL) i dva modela - sa gumom ili čičkom
5 | ZAŠTITA ZA GONADE SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 1
5.1 | Zaštita za gonade izrađena od olovo kompozitnog materijala; zaštitna moć ekvivalentna 0,5mm olova
5.2 | 3 različite veličine zaštite za gonade
5.3 | antibakterijski vanjski materijal koji sprečava unakrsnu kontaminaciju
5.4 | visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju
5.5 | vanjski materijal hidrofobnog karaktera
5.6 | dostupnost u minimalno 10 različitih boja
6 | ZAŠTITNE NAOČALE SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 9
6.1 | Zaštitne naočale - zaštitna moć leća sa prednje strane 0,5mm olova; zaštitna moć postranične zaštite 1,0mm olova
6.2 | iznimno lagane, mase 70g, sa gumenim jastučićima za nos kako bi se osigurala zaštita od neugodnosti vezane uz dugotrajno nošenje naočala
6.3 | mogućnost prilagodbe opsegu glave
6.4 | isporučiti u odgovarajućoj kutiji za nošenje, sa trakom za fiksiranje naočala tijekom nošenja, te krpicom i tekućinom u spreju za čišćenje naočala
7 | MOBILNI STALAK ZA ZAŠTITNE PREGAČE SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 2
7.1 | Mobilni stalak sa 5 pokretnih nosača koji služe za čuvanje i pohranu 5 zaštitnih pregača jednodjelnih i dvodjelnih, te 5 zaštitnih ovratnika za štitnjaču, čije vješanje je moguće bez dodatnih kukica i vješalica
7.2 | izrađen od laganog nekorozivnog materijala, mase samo 15kg
7.3 | baza stalka na 4 kotačića koje je moguće zakočiti
7.4 | maksimalne dimenzije stalka za zaštitne pregače: Š:70cmxD:60cmxV:160cm; a maksimalne dimenzije stalka za zaštitne ovratnike za štitnjaču: Š:70cmxV:30cm