## XL
Naziv predmeta nabave: NABAVA SPIROMETRA ZA PEDIJATRIJSKU AMBULANTU, ev. broj nabave: 1-65-21/JN
4.1. Troškovnik
Red.br. | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | SPIROMETAR ZA PEDIJATRIJSKU AMBULANTU | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | SPIROMETAR ZA PEDIJATRIJSKU AMBULANTU SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komplet | 1
1.1 | Grijani mjerač protoka bez pokretnih dijelova s programskom integracijom volumena i validiranim higijenskim konceptom
1.2 | Mjerenje brzine protoka: ≥ ±20 l/s
1.3 | Rezolucija: ≤ 1 µl/s
1.4 | Točnost: ± 2% pri 0-18 l/s ili bolje
1.5 | Spirometrijska mjerenja:
1.5.1 | spora spirometrija, forsirana spirometrija, maksimalna voljna ventilacija. Pre, post i trendovi parametara. Impulsna oscilometrija, bronho-provokacije. Mogućnost kasnije nadogradnje na rinomanometriju, ROCC, P0.1, MIP/MEP, SNIP, sukladnost i EKG.
1.6 | Automatski sustav za provokaciju kontroliran od računala:
1.6.1 | Kompresor za raspršivanje ugrađen u spirometrijski uređaj.
1.6.2 | Mogućnost pulsnog i kontinuiranog raspršivanja.
1.6.3 | Srednji promjer raspršene čestice: ≤ 3,2 µm
1.6.4 | Kapacitet raspršivanja: ≥ 240 mg/min
1.7 | IOS - kompletno integriran u sustav, radi s jednim impulsom koji daje kontinuirani spektralni otpor, reaktanciju i impedanciju pluća za vrijeme mirnog disanja.
1.7.1 | Vrsta: impulsi promjenjivog smjera
1.7.2 | Trajanje pulsa: ≤ 40 ms
1.7.3 | Pulsni interval: 0,1 – 10 s
1.7.4 | Maksimalni pritisak impulsa: ≤ 0,3 kPa
1.7.5 | Frekventni raspon pojedinog impulsa: 0-100 Hz
1.7.6 | Točnost: ≤ 2%
1.8 | Trenutni prikaz (real time) traženih parametara, uključujući Z5 parametar impedancije u funkciji volumena pluća. Vremenski trend svih parametara potreban za određivanje suradnje pacijenata posebno djece. Automatska detekcija artefakata te njihovo odbacivanje
1.9 | Opremljen programom za interpretaciju mjerenja uz prikaz matematičkog modela pluća - interpretacijski graf
1.10 | Potpuna integracija manevra za određivanje otpor – volumen krivulje snimanjem respiracije vitalnog kapaciteta bez potrebe za forsiranjem pacijenta. Mogućnost testiranja pacijenata mlađih od 5 godina starosti. Uključene očekivane vrijednosti parametara za pacijente od 2 godine na dalje
1.11 | Ugrađeno procesno računalo sa instaliranim programskim paketom i pisačem u boji
1.12 | Uključen pribor potreban za rad i kalibraciju sustava