## XL
Naziv predmeta nabave: NABAVA MEDICINSKIH STATIVA S VAKUMSKIM ASPIRATORIMA ZA ODJEL GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE , ev. broj nabave: 4-60-21/JN
4.1. Troškovnik
RED.BR | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | STROPNI STATIV ZA ANESTEZIOLOGA (sala za sekcije) | komad | 1 |  | 0
2 | STROPNI STATIV (rađaonice i eklampsija) | komad | 3 |  | 0
3 | VAKUMSKI ASPIRATOR | komad | 2 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | STROPNI STATIV ZA ANESTEZIOLOGA SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 1
1.1 | Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop i u prostoru iznad spuštenog stropa. Priključci na struju i medicinske plinove smješteni ispod razine spuštenog stropa
1.2 | Zglobna ruka ukupno minimalne duljine 100 cm. Podešavanje visine zglobne ruke minimalno 60 cm
1.3 | Tarna i pneumatska kočnica u zglobu ruke. Pneumatske kočnice su pod stalnim tlakom, osim tijekom promjene položaja ruku
1.4 | Oznake zglobova ruku u skladu s tipkama kontrole kočnica
1.5 | Nosiva glava s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i električnim utičnicama. Slobodan izbor boje glave iz RAL karte
1.5.1 | Neto nosivost opreme minimalno 50 kg (odnosi se na masu opreme koja se postavlja ispod nosive glave).
1.5.2 | Dvije šine 10x25mm ugrađene na bočnim stranicama nosive glave
1.5.3 | Ručica za upravljanje kočnicama i namještanje visine smještena na nosivoj glavi
1.5.4 | Ugrađene utičnice medicinskih plinova: 2x kisik, 1x zrak 5 bar, 2x vakuum, 1x N2O, 1x odsis anestetičkih plinova AGSS
1.5.4.1 | Konstrukcija utičnice za zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe plinom
1.5.5 | Ugrađene električne utičnice: 6x 230 V s izjednačenjem potencijala, 2x mreža
1.5.6 | Ugrađeni elementi za ugradnju dodatne opreme ispod nosive glave
1.6 | Elektronički protokomjer kisika s digitalnim prikazom
1.6.1 | Regulacija okretnim dugmetom u min. rasponu od 0-16 L/min; u koracima od:
1.6.1.1 | max. 0,1 L/min za protoke do 3 L/min
1.6.1.2 | max. 0,5 L/min za protoke od 3 - 16 L/min
1.6.2 | Točnost prikazanih vrijednosti ± 5%
1.6.3 | Zaslon s numeričkim prikazom sljedećih parametara:
1.6.3.1 | Postavljeni protok, raspon prikaza 0,3- 19,5 L/min
1.6.3.2 | Indikator protoka
1.6.3.3 | Ukupna potrošnje plina
1.6.3.4 | Ukupno vrijeme trajanja terapije
1.6.4 | Funkcija štoperice s alarmom
1.6.5 | Montaža na zidnu šinu presjeka 10x25 mm.
1.6.6 | Crijevo za povezivanje protokomjera s utičnicom kisika, DIN standard, dužine min. 0,9 m
1.6.7 | Adapter za jednokratne bočice za ovlaživanje
1.6.8 | Izlazni priključak adaptera 9/16''
1.7. | Ponudi priložiti skicu ponuđenog rješenja
2 | STROPNI STATIV SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 3
2.1 | Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop i u prostoru iznad spuštenog stropa. Priključci na struju i medicinske plinove smješteni ispod razine spuštenog stropa
2.2 | Zglobna ruka ukupno minimalne duljine 100 cm. Podešavanje visine zglobne ruke minimalno 60 cm
2.3 | Tarna i pneumatska kočnica u zglobu ruke. Pneumatske kočnice su pod stalnim tlakom, osim tijekom promjene položaja ruku.
2.4 | Oznake zglobova ruku u skladu s tipkama kontrole kočnica
2.5 | Nosiva glava s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i električnim utičnicama. Slobodan izbor boje glave iz RAL karte.
2.5.1 | Neto nosivost opreme minimalno 50 kg (odnosi se na masu opreme koja se postavlja ispod nosive glave).
2.5.2 | Dvije šine 10x25mm ugrađene na bočnim stranicama nosive glave
2.5.3 | Ručica za upravljanje kočnicama i namještanje visine smještena na nosivoj glavi
2.5.4 | Ugrađene utičnice medicinskih plinova: 2x kisik, 1x zrak 5 bar, 2x vakuum
2.5.4.1 | Konstrukcija utičnice za zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe plinom
2.5.5 | Ugrađene električne utičnice: 6x 230 V s izjednačenjem potencijala, 2x mreža
2.5.6 | Ugrađeni elementi za ugradnju dodatne opreme ispod nosive glave
2.6 | Ponudi priložiti skicu ponuđenog rješenja
3 | VAKUMSKI ASPIRATOR SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 2
3.1 | Regulator vakuuma, montaža na standardnu medicinsku šinu. Jednostavna montaža i demontaža bez upotrebe alata.
3.2 | Regulacija vakuuma u minimalnom rasponu od 0 do -90 kPa.
3.3 | Manometar tlaka sa skalom u kPa i mmHg.
3.4 | Vidljivost skale manometra iz svih smjerova - rotacija manometra na regulatoru za 360°.
3.5 | Ostvarivi protok sukcije minimalno 50 L/min.
3.6 | Zaporni ventil za uključivanje i isključivanje sukcije smješten na regulatoru vakuuma.
3.7 | Bučnost regulatora maksimalno do 45 dB.
3.8 | Konekcijsko crijevo za vakuum minimalne duljine 3 m, odvojivo od regulatora vakuuma
3.9 | Pokretno podvozje na minimalno 4 kotača, s nosivnom šinom za smještaj vakuumskog regulatora i dodatna šina za smještaj kolekcijskih posuda.
3.10 | Mogućnost odvajanja manometra tlaka od regulatora bez upotrebe alata. Mehaničko kodiranje manometra radi sprečavanja zamjene pogrešnim manometrom.
3.11 | Sterilizacija regulatora parom na temp. do 134°C.
3.12 | HEPA filter za zaštitu vakuumskog regulatora i centralnog razvoda plinova, mehanička metoda filtracije, minimalni kapaciteta usisa filtra 90ml, bakterijska retencija minimalno 99,99998 %, virusna retencija minimalno 99,9998 %. Isporuka minimalno 10 komada.
3.13 | Dvije višekratne kolekcijske posude za sekret, svaka minimalne zapremine od 3 litre i dva poklopca sa sigurnosnim ventilima. Mogućnost sterilizacije posuda i poklopca na temperaturi od 134 ˚C.
3.14 | Preklopni ventil za prebacivanje usisa sekreta između dviju posuda.
3.15 | Silikonsko crijevo za aspiraciju dužine minimalno 1 m sa mogućnošću parne sterilizacije na temperaturi do 134°C.
3.16 | Zadovoljavanje zahtjeva za autoklaviranje svih dijelova koji su u kontaktu sa sekretom.