## XL
Naziv predmeta nabave: NABAVA TRANSPORTNIH RESPIRATORA, ev. broj nabave: 2-39-22/JN
4.1. Troškovnik
RED.BR | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | TRANSPORTNI RESPIRATOR | komad | 1 |  | 0
2 | TRANSPORTNI RESPIRATOR ZA DJECU I ODRASLE | komad | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | TRANSPORTNI RESPIRATOR SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 1
1.1 | Ventilacija pacijenata kontrolirana volumenom i tlakom s minimalno sljedećim modovima:
1.1.1 | CMV
1.1.2 | AC
1.1.3 | SIMV/PS
1.1.4 | CPAP, CPAP/PS
1.1.5 | BIPAP
1.2 | Posebne funkcionalnosti:
1.2.1 | NIV - neinvazivna ventilacija s automatskom detekcijom i kompenzacijom propuštanja te automatskom korekcijom izmjerenih vrijednosti minutne ventilacije MV i respiracijskog volumena VT s obzirom na gubitke
1.2.2 | CPR ventilacija za kardioplumonalnu reanimaciju s funkcijom ograničavanja tlaka dišnih putova na postavljani maksimalni inspiracijski tlak Pmax bez preuranjenog završetka inspiracije te automatskim gašenjem alarma minutnog volumena i frekvencije respiracije
1.2.3 | Automatska HME korekcija - kompenzacija utjecaja izmjenjivača topline i vlage prisutnog u respiracijskom krugu
1.2.4 | Automatska BTPS korekcija - prikaz mjerenih vrijednosti minutne ventilacije MV i respiracijskog volumena VT korigiranih s obzirom na stvarne volumene prema stanju u pacijentovim plućima (tjelesna temperatura od 37 °C, tlak okoline, vodenom parom zasićen plin)
1.3 | Podešavanje parametara ventilacije putem ekrana osjetljivog na dodir i rotacijskog gumba:
1.3.1 | Tidalni volumen u minimalnom rasponu od 100 do 2000 mL (primjena za djecu i odrasle)
1.3.2 | Frekvencija ventiliranja u minimalnom rasponu od 2 do 50 udisaja u minuti
1.3.3 | Graničnik inspiratornog tlaka (Pmax) u minimalnom rasponu 20 od 60 mbar
1.3.4 | Regulacija koncentracije kisika s odabirom oko 40% (air-mix mode) ili 100 % (no air-mix mode)
1.3.5 | Vrijeme trajanja inspiracije u minimalnom rasponu od 0,3 do 10 sekundi
1.3.6 | Potpora tlakom/PS u minimalnom rasponu od 0 do 35 mbar iznad PEEP-a
1.3.7 | PEEP u minimalnom rasponu od 0 do 20 mbar
1.3.8 | Osjetljivost okidača u minimalnom rasponu od 3 do 15 L/min
1.3.9 | Ostvariva vršna vrijednost inspiratornog protoka minimalno 100 L/min
1.4 | Integrirani ekran u boji veličine minimalno 10 cm po dijagonali za praćenje minimalno sljedećih parametara, s tipkom za okretanje orijentacije prikaza na zaslonu za 180°:
1.4.1 | Tlak u dišnim putovima Paw
1.4.2 | Minutna ventilacija MV
1.4.3 | Respiracijski volumen VT
1.4.4 | Respiracijska frekvencija f
1.4.5 | Izračun trenutačne potrošnje kisika, izraženo u L/min
1.4.6 | Krajnja tidalna koncentracija CO2 etCO2 uz nadogradnju uređaja odgovarajućim CO2 senzorom
1.4.7 | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
1.5 | Alarmi, zvučni i vizualni za sljedeće situacije:
1.5.1 | Paw (visok/nije postignut), MV (visok/nizak), pritisak napajanja plinom nizak, propuštanje (lekaža) u sustavu, frekvencija disanja previsoka, prestanak spontanog disanja (apnea)
1.6 | Funkcija automatskog testiranja respiratora zajedno s respiracijskim krugom, trajanje testiranja respiratora maksimalno do oko 1 minute
1.7 | Opskrba plinovima:
1.7.1 | Opskrba kisikom iz sustava centralnog razvoda medicinskih plinova ili iz boce s priključnim crijevom dužine 3 metra
1.7.2 | Dva priključka za opskrbu transportnog respiratora kisikom, minimalno jedan od njih s brzom spojnicom
1.7.3 | Promjena izvora opskrbe plinom bez prekida ventilacije
1.8 | Prenosivo postolje za povezivanje respiratora i boce u jednu cjelinu, ručka za nošenje, držači za vješanje na krevet ili zidnu šinu, pretinac za respiracijski krug i dodatnu opremu
1.9 | Boce za kisik minimalnog volumena 3 litre (2 komada po respiratoru), s odgovarajućim redukcijskim ventilom s dodatnim izlazom za terapiju kisikom i manometrom, smještaj boce na transportno postolje respiratora
1.10 | Korištenje u potpunosti jednokratnih respiracijskih krugova, isporuka 5 komada jednokratnih respiracijskih krugova po respiratoru
1.11 | Baterija za nezavisno napajanje i rad uređaja minimalno 9 sata bez napajanja iz mreže 220 V ili 12-24 V
1.12 | Napajanje respiratora iz mreže 220 V (AC) i 12-24 V (DC), isporuka odgovarajućeg adaptera za napajanje iz mreže 220 V (AC)
1.13 | USB sučelje za izvoz podataka
1.14 | Testna pluća
1.15 | Težina respiratora s ugrađenom baterijom manja od 4 kg
1.16 | Propisani uvjeti okoline za upotrebu respiratora u transportu:
1.16.1 | Temperaturno područje minimalno u rasponu od -20 do +50 °C
1.16.2 | Atmosferski tlak minimalno u rasponu od 620 do 1100 hPa
1.16.3 | Relativna vlažnost minimalno u rasponu od 5 do 95 %
1.16.4 | Automatska kompenzacija utjecaja atmosferskog tlaka u radu
1.16.5 | Glasnoća uređaja u normalnom radu ne veća od 45 dB
1.16.6 | Usklađenost za upotrebu u zračnom prometu RTCA DO-160G
1.16.7 | Otpornost na prskanja iz svih smjerova, minimalno stupanj IP34
1.17 | Planirane periodične servisne aktivnosti propisane od strane proizvođača u intervalima ne kraćim od 2 godine
1.18 | Planirane periodične zamjene komponenti i trošivih dijelova respiratora propisane od strane proizvođača (baterije, filtri, senzori, ostali različiti dijelovi i sklopovi) u intervalima ne kraćim od 2 godine
2 | TRANSPORTNI RESPIRATOR ZA DJECU I ODRASLE SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 1
2.1 | Ventilacija kontrolirana volumenom i tlakom s modovima i svojstvima:
2.1.1 | VC-CMV (ili jednakovrijedni)
2.1.2 | VC-AC (ili jednakovrijedni)
2.1.3 | VC-SIMV, VC-SIMV/PS (ili jednakovrijedni)
2.1.4 | CPAP, CPAP/PS (ili jednakovrijedni)
2.1.5 | PC-BIPAP(PCV+), PC-BIPAP/PS (PCV+/PS) (ili jednakovrijedni)
2.1.6 | NIV s kompenzacijom propuštanja u svim modovima ventilacije
2.1.7 | Automatska prilagodba inspiracijskog protoka koja osigurava isporuku zadanog tidalnog volumena uz postizanje najnižeg mogućeg tlaka u dišnim putovima u svim volumenom kontroliranim modovima ventilacije
2.2 | Automatsko prebacivanje na volumenom kontroliranu ventilaciju u slučaju prestanka spontanog disanja (apnea ventilacija)
2.3 | Brzi pristup svim bitnim funkcijama, sa izdvojenim tipkama na prednjoj ploči uređaja minimalno za sljedeće:
2.3.1 | Postavljanje modova ventilacije
2.3.2 | Zadržavanje inspirija
2.3.3 | Postavljanje prikaza mjerenih krivulja i parametara
2.3.4 | Postavljanje alarma
2.3.5 | Utišavanje alarma
2.3.6 | Poništavanje alarma
2.3.7 | Uključivanje i isključivanje
2.4 | Podešavanje parametara i karakteristike ventilacije:
2.4.1 | Brzo podešavanje glavnih parametara ventilacije preko četiri izdvojena rotacijska gumba:
- tidalni volumen u minimalnom rasponu od 0,05 do 1,5 litara (primjena za djecu i odrasle)
- frekvencija ventiliranja u minimalnom rasponu od 2 do 60 udisaja u minuti
- graničnik inspiratornog tlaka (Pmax) u minimalnom rasponu 20 od 60 mbar
- regulacija koncentracije kisika u minimalnom rasponu od 40 do 100 %, kontinuirano
2.4.2 | Podešavanje dodatnih parametara ventilacije putem ekrana i dodatnog rotacijskog gumba:
- vrijeme trajanja inspiracije u minimalnom rasponu od 0,2 do 10 sekundi
- inspiratorni tlak (Pinsp) u minimalno rasponu 5 do 55 mbar iznad PEEP-a
- potpora tlakom/PS u minimalnom rasponu od 0 do 35 mbar iznad PEEP-a
- PEEP u minimalnom rasponu od 0 do 20 mbar
- osjetljivost “Tigger-a” u minimalnom rasponu od 3-15 L/min
- podesivo aktiviranje apnea ventilacije u minimalnom rasponu od 15 do 60 s od trenutka prestanka disanja
2.4.3 | Ostvariva vršna vrijednost inspiratornog protoka minimalno 100 L/min
2.5 | Integrirani ekran veličine minimalno 12 cm po dijagonali, koji omogućava odabir prikaza krivulje tlaka, protoka i CO2 u realnom vremenu te brojčani prikaz minimalno sljedećih parametara:
2.5.1 | Tlakovi u dišnim putovima (Pmean, Ppeak, Pplat, PEEP)
2.5.2 | Protok (MV) ukupni i spontani te respiracijski volumen VT
2.5.3 | Koncentracija kisika FiO2
2.5.4 | Respiracijska frekvencija f (ukupna i spontana)
2.5.5 | etCO2 s mjerenjem u glavnoj struji "mainstream"
2.5.6 | Izračun trenutačne potrošnje kisika, izraženo u L/min
2.5.7 | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
2.6 | Alarmi, zvučni i vizualni za sljedeće situacije:
2.6.1 | Paw (visok/nizak), MV (visok/nizak), pritisak napajanja plinom nizak, propuštanje (lekaža) u sustavu, frekvencija disanja previsoka, prestanak spontanog disanja (apnea), etCO2 (visok/nizak)
2.6.2 | Alarm odabira pogrešne vrste crijeva za ventilaciju
2.7 | Opskrba plinovima:
2.7.1 | Opskrba kisikom iz sustava centralnog razvoda medicinskih plinova ili iz boce priključnim crijevom dužine od 3 metra
2.8 | Prenosivo postolje ili torba za smještaj respiratora, boce i potrebne opreme s ručkom za nošenje i vješanje na krevet (cijevi promjera minimalno do 35 mm) i zidnu šinu.
2.9 | Boce za kisik minimalnog volumena 3 litre (2 komada po respiratoru), s odgovarajućim redukcijskim ventilom s dodatnim izlazom za terapiju kisikom i manometrom, smještaj boce na transportno postolje respiratora ili u transportnu torbu
2.10 | Korištenje u potpunosti jednokratnih sustava za ventilaciju s ugrađenim jednokratnim senzorom protoka, jednokratnim ventilom za disanje i kutnim priključkom:
2.10.1 | Isporuka 5 komada jednokratnih crijeva za ventilaciju odraslih
2.10.2 | Isporuka 5 komada jednokratnih crijeva za ventilaciju djece
2.10.3 | Uređaj automatski kalibrira senzore tlaka i protoka u pravilnim
2.10.4 | vremenskim intervalima bez prekidanja ventilacije
2.10.5 | HME korekcije – kompenzacija prisustva izmjenjivača topline i vlage u sustavu za ventilaciju
2.11 | Litij-ionska baterija za nezavisno napajanje i rad uređaja minimalno 9 sati bez vanjskog napajanja i zamjene baterija
2.12 | Napajanje respiratora iz mreže 220 V (AC) i 12-24 V (DC), isporuka odgovarajućeg adaptera za napajanje 220 V (AC)
2.13 | Testna pluća
2.14 | Težina respiratora s ugrađenom baterijom manja od 6 kg
2.15 | Respirator zadovoljava standard HRN EN ISO 10651-3 za respiratore za hitne slučajeve i transport
2.16 | Respirator zadovoljava standarde za otpornost na vibracije prema RTCA DO-16OF
2.17 | Respirator zadovoljava standarde za mehaničku otpornost prema MIL STD 810F
2.18 | Propisani uvjeti okoline za upotrebu respiratora:
2.18.1 | Temperaturno područje od -20 do +50 °C
2.18.2 | Atmosferski tlak od 570 do 1200 hPa
2.18.3 | Relativna vlažnost od 5 do 95 %
2.19 | Maksimalno vrijeme od pritiska gumba za paljenje do započinjanja ventilacije: 7 sekundi
2.20 | Automatska kompenzacija utjecaja nadmorske visine (atmosferskog tlaka) u radu (kod korištenja uređaja u zračnom transportu)
2.21 | Automatska kompenzacija tidalnog volumena obzirom na tjelesnu temperaturu, tlak, te relativnu vlagu
2.22 | Periodične zamjene komponenti i trošivih dijelova respiratora (baterije, filtri, ostali različiti dijelovi i sklopovi) u intervalima ne kraćim od 2 godine
2.23 | Sučelje RS-232 za povezivanje respiratora s uređajima za medicinski monitoring uz podršku za protokol MEDIBUS