## Sheet1
NABAVA BOLESNIČKIH KREVETA ZA JIL, ev. broj nabave 4-29-17/JN
St. | Opis | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji) | Proizvođač /Zemlja porijekla | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Jedinica mjere | Točna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Količina x Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a
ISPORUKA BOLESNIČKIH KREVETA ZA JEDINICU INTENZIVNOG LIJEČENJA SLIJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA I KOMPONENTI:
1 | Bolesnički krevet za intenzivnu njegu |  |  |  |  | kom | 6 |  | 0
1.1 | Čvrsta osnovna konstrukcija kreveta od metala obrađenog epoksi bojom, sigurne radne nosivosti minimalno 220 kg
1.2 | Podizanje ležne plohe od 390 mm ili niže do 770 mm ili više, pomoću niskošumnog elektromotora (<40db)
1.3 | Ravna ploha za ležanje od četiri dijela HPL laminata ili boljeg materijala, s mogućnošću skidanja panela radi jednostavnijeg čišćenja i dezinficiranja. Minimalne dimenzije 2000 x 900 mm sa pomičnim bočnim graničnicima radi mogućnosti postavljanja madraca širina 900 mm i 850 mm.
1.4 | Produženje kreveta minimalno 18 cm jednim potezom uz mogućnost odabira minimalno 4 različite duljine izvlačenja i fiksiranje istih, minimalna dužina ležne plohe s produžetkom 218 cm.
1.5 | Maksimalna vanjska dužina postelje bez produžetka 220 cm. Maksimalna vanjska širina postelje 100 cm.
1.6 | Polica za posteljinu kod uznožja koja se izvlači jednim potezom, jednom rukom. Nosivost minimalno 13 kg.
1.7 | Ploče uzglavlja i uznožja od polipropilena ili boljeg materijala, sa sigurnosnim mehanizmom za zaključavanje.
1.8 | Ploča uzglavlja ostaje u vertikalnom položaju prilikom postavljanja u Trendelenburg položaj.
1.9. | Segmentirane bočne ograde od polipropilena ili boljeg materijala sa mogućnošću spuštanja i podizanja svakog segmenta jednom rukom u jednom potezu. Ukupna širina bolesničke postelje ne smije se povećati više od 5 cm prilikom spuštanja ili podizanja bočnih ograda.
1.10. | U bočne ograde ugrađene kontrole: za medicinsko osoblje s vanjske strane u zoni njege-bočno centralno i za pacijenta na lako dostupnom mjestu s unutarnje strane. Mogućnost zaključavanja kontrola od strane medicinskog osoblja. Medicinsko osoblje treba imati pristup svim funkcijama preko kontrola u ogradama.
1.11. | Mogućnost stavljanja kreveta u ravan i najniži položaj iz jednog poteza- pomoću jedne tipke na kontrolnom panelu u ogradama
1.12. | Funkcija kojom se krevet stavlja u sjedeći (tzv. stolica) položaj za olakšano hranjenje i raniju mobilizaciju pacijenta pomoću jedne tipke na kontrolnom panelu u ogradama
1.13. | Funkcija kojom se jednom tipkom na kontrolnom panelu u ogradama krevet stavlja u položaj pogodan za izlazak pacijenta iz kreveta istovremenim podizanjem leđog dijela i spuštanjem dijela za noge
1.14. | Postavljanje kreveta u šok-poziciju (postelja dolazi u ravan i Trendelenburg položaj) pritiskom jedne tipke.
1.15. | U slučaju podizanja leđnog dijela kreveta iznad 30° automatski se aktivira funkcija koja onemogućuje neželjeno pomicanje pacijenta prema donjem dijelu kreveta (blago podizanje bedara u odnosu na nagib leđa)
1.16. | Autoregresija od 12 cm ili više sa kliznim produljenjem leđnog dijela radi potpore glave.
1.17. | Eletropodesivi nagibi uzglavlja minimalno 0 - 65° koji se postiže kontinuirano, bedrenog dijela minimalno 0 - 28°, ručno podesiv nagib dijela nogu minimalno od -22° do -2°.
1.18. | Pokazivač kuta nagiba leđnog dijela jasno vidljiv i kada su ograde spuštene, sa numeričkim oznakama.
1.19. | Elektroničko podešavanje u Trendelenburg / protu-Trendelenburg položaj 16° ili više sa zasebnim pokazivačem kuta nagiba ugrađenim u ograde.
1.20. | Noćno svjetlo koje osoblju i pacijentu olakšava orjentaciju po mraku. Posebna boja svjetla signalizira kada krevet nije u najnižoj poziciji. Dodatni svjetlosni indikator na kontrolnoj ploči koji pokazuje da krevet nije u najnižoj poziciji
1.21. | 4 utora za postavljanje infuzijskih stalaka i trapeza
1.22. | Oznaka za postavljanje kukova pacijenta u pravilnu zonu
1.23. | Kotači promjera minimalno 150 mm, sa centralnom blokadom kotača kod uznožja i petim kotačem za olakšano upravljanje. Zamjena kotača moguća bez podizanja kreveta.
1.24. | Zvuk upozorenja koji se oglašava ukoliko je otpuštena kočnica dok je krevet uključen u izvor napajanja.
1.25. | Mehanička CPR ručica sa obje strane kreveta, dostupna i kada su spuštene bočne ograde. Postavljanje u CPR položaj u najviše 5 sekundi bez obzira na težinu pacijenta.
1.26. | Minimalno 3 držača za dodatnu medicinsku opremu (npr. urinske vrećice) sa svake strane kreveta.
1.27. | Baterijska podrška sa signalom niske napunjenosti, minimalnog kapaciteta 1,2 Ah, u slučaju nestanka električne energije ili prijevoza pacijenta. I nakon alarma za nisku napunjenost baterije moguće je elektro aktivirati Trendelenburg položaj kao i puni ciklus funkcija. Baterija se automatski isključuje 1-2 minute nakon posljednjeg završenog postupka.
1.28. | Držač električnog kabla napajanja bolesničke postelje kako bi se osigurala sigurna pohrana kabla za vrijeme transporta.
1.29. | 6 mjesta za fiksaciju remena za humano sputavanje pacijenta.
1.30. | Sa svake strane nožna pedala za regulaciju visine kreveta, sa automatskim zaključavanjem.
2. | Stalak za trapez sa ručkom za držanje podesivom po visini. Materijal izrade čelik E420 obrađen epoksi bojom ili bolji materijal. Sigurno radno opterećenje minimalno 70 kg. Sukladan sa normom EN60601-2-52 |  |  |  |  | kom | 6 |  | 0
3. | Infuzijski stalak sa minimalno 4 kukice, podesiv po visini. Materijal izrade inox. Sukladan sa normom EN60601-2-52 |  |  |  |  | kom | 6 |  | 0
4. | Madrac za prevenciju dekubitusa od guste pjene |  |  |  |  | kom | 6 |  | 0
4.1. | Madrac ima tri zone i izrađen je od guste (minimalno 30 kg/m3), visokoelastične pjena u dva stupnja gustoće.
4.2. | Pjena rezana na kocke (radi smanjenja trenja i pritiska te povećanog protoka zraka ispod površine).
4.3. | Smanjene tvrdoće na petama (zona veće sklonosti pojavi dekubitusa) i pojačane tvrdoće na rubovima radi olakšanog ulaska i izlaska pacijenta sa/na krevet
4.4. | Dimenzije minimalno 197x88x14 cm. Težine do 10 kg.
4.5. | Navlaka vodonepropusna, paropropusna, bakteriostatska i fungostatska, sa zavarenim šavovima. Može se skidati i prati u perilici za rublje na temperaturi višoj od 65°C
4.6. | Madrac RTG propustan, bez sadržaja lateksa
4.7. | Sigurno radno opterećenje 220 kg ili više
[5 empty] | SVEUKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A | 0
[5 empty] | PDV | 0
[5 empty] | SVEUKUPNA VRIJEDNOST S PDV-OM | 0
NAPOMENA:
U stupcu "Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE" označiti udovoljava li nuđena roba tehničkim karakteristikama traženim od strane Naručitelja upisivanjem riječi „DA“ ili „NE“.
U stupcu "Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji)" obvezno navesti broj stranice kataloga/dijela kataloga, prospekta/dijela prospekta i/ili tehničke specifikacije na kojima se dokazuju tražene tehničke karakteristike opreme.
Upisati jedinične cijene i stopu PDVa- u za to predviđena mjesta, dok su matematičke formule već zadane.
Note on K4: Nabava: Upisati stopu PDV-a
Note on K35: Nabava: Upisati stopu PDV-a
Note on K36: Nabava: Upisati stopu PDV-a
Note on K37: Nabava: Upisati stopu PDV-a
Note on I4: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I35: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I36: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on I37: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a