## Sheet1
NABAVA DEZINFEKTORA ZA CENTRALNU STERILIZACIJU, ev. broj nabave: 4-30-17/JN
St. | Opis | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji) | Proizvođač /Zemlja porijekla | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Dokaz jednakovrijednosti (navesti model, proizvođača i svojstva ukoliko se nudi jednakovrijedan proizvod) | Jedinica mjere | Točna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Količina x Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a
ISPORUKA I MONTAŽA DEZINFEKTORA ZA CENTRALNU STERILIZACIJU, SLIJEDEĆIH KARAKTERISTIKA:
1 | Prolazni uređaj za pranje, dezinfekciju i sušenje kirurških instrumenata, OP klompi, kontejnera, anestezijskog pribora, s 2 ostakljena vrata. | [5 empty] | kom. | 1 |  | 0
1.1 | kapacitet pranja: 10 košara DIN 480x250x50 mm
1.2 | u skladu s normama: EN ISO 15883-1/2, MDD 93/42/CEE
1.3 | dimenzije uređaja max. (šxdxv): 660x750x1980 mm
1.4 | dimenzije komore min. (šxdxv): 550x570x830 mm
1.5 | otklopna vrata koja služe kao platforma za punjenje i pražnjenje
1.6 | okvir uređaja, paneli i vrata izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 304
1.7 | komora za pranje, mlaznice, spremnici i filteri za vodu izrađeni od nehrđajućeg čelika AISI 316 L
1.8 | komora sa zaobljenim kutevima i ugrađenim min. 2 rotirajuće mlaznice za pranje
1.9. | toplinska i zvučna izolacija uređaja zbog smanjenja potrošnje energije kao i razine buke
1.10. | toplinska dezinfekcija na temperaturi do 930C
1.11. | cirkulaciona vodena pumpa za pranje protoka min. 600 l/min
1.12. | 2 dozirne pumpe za precizno doziranje tekućih kemijskih sredstava za pranje
1.13. | nadzor temperature pomoću 2 temperaturne sonde - jedna nadzire temperaturu ciklusa, a druga nadzire fazu dezinfekcije - u slučaju velike razlike vrijednosti temperatura izmjerenih pomoću sondi zaustavlja se ciklus
1.14. | sustav pojačanog sušenja vrućim zrakom snage max. 4 kW s ugrađenim filterom HEPA H14 za optimalnu raspodjelu zraka u komori i stalku
1.15. | grijači komore za pranje snage max. 7,5 kW
1.16. | automatsko povezivanje s hidrauličkim sustavom stalaka
1.17. | broj programa: min. 40 programa od kojih je min. 20 tvornički postavljeno, a 20 se može postaviti prema zahtjevima korisnika
1.18. | trajanje brzog ciklusa: max. 35 min (uključujući pretpranje, pranje, ispiranje, toplinsku dezinfekciju i sušenje)
1.19. | zaslon LCD u boji veličine min. 3,5" na strani za punjenje
1.20. | izbornik na HR jeziku
1.21. | sustav zaštite pristupa lozinkama u 3 razine
1.22. | nadzor rada uređaja pomoću mikroprocesora kao i prikaz svake pojedine faze ciklusa s preostalim vremenom trajanja ciklusa
1.23. | zvučni i vizualni alarmi za nadzor svake faze ciklusa
1.24. | pretinac za spremanje min. 3 spremnika kemijskih sredstava od 5 l
1.25. | priključak RS 232 za povezivanje pisača za nadzor i provjeru ciklusa pranja
1.26. | priključci za: hladnu vodu, toplu vodu, demi vodu, odvod, zračni ispust kondenzacije
1.27. | el. snaga uređaja: max. 17 kW
2 | Dodatni pribor
2.1 | Unutrašnji stalak na 5 razina s min. 4 mlaznice za pranje - za smještaj min. 10 mrežnih košara DIN 1/1 - sve razine osim donje, i mlaznice, mogu se ukloniti | [5 empty] | kom | 1 |  | 0
2.2 | Unutrašnji stalak na 3 razine s min. 2 mlaznice za pranje - za pranje minimalno invazivnih kirurških instrumenata (MIS) te s priključcima za šuplje instrumente | [5 empty] | kom | 1 |  | 0
3 | Potrebni radovi | [5 empty] | kompl. | 1 |  | 0
3.1 | instalacija i puštanje u rad uređaja, edukacija osoblja za rad s uređajem
[5 empty] | SVEUKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | 0
Potpis i pečat
[5 empty] | PDV |  | 0
[5 empty] | SVEUKUPNA VRIJEDNOST S PDV-OM |  | 0
NAPOMENA:
U stupcu "Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE" označiti udovoljava li nuđena roba tehničkim karakteristikama traženim od strane Naručitelja upisivanjem riječi „DA“ ili „NE“.
U stupcu "Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji)" obvezno navesti broj stranice kataloga/dijela kataloga, prospekta/dijela prospekta i/ili tehničke specifikacije na kojima se dokazuju tražene tehničke karakteristike opreme.
Upisati jedinične cijene i stopu PDVa- u za to predviđena mjesta, dok su matematičke formule već zadane.
Note on J4: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on L4: Nabava: Upisati stopu PDV-a
Note on J33: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on L33: Nabava: Upisati stopu PDV-a
Note on J34: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on L34: Nabava: Upisati stopu PDV-a
Note on J35: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on L35: Nabava: Upisati stopu PDV-a