## Sheet1
NABAVA MJERAČA ESOPHAGIJALNE IMPEDENCE I Ph METRA ZA ODJEL PEDIJATRIJE, ev. broj nabave 4-34-17/JN
St. | Opis | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji) | Proizvođač /Zemlja porijekla | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Jedinica mjere | Točna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Količina x Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | MJERAČ ESOPHAGIJALNE IMPEDENCE I pH METRA ZA ODJEL PEDIJATRIJE SLIJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA I KOMPONENTI: |  |  |  |  | komp | 1 |  | 0
1.1 | Snimač:
1.1.1 | Snimanje do 12 Impedancijskih i 4 pH kanala
1.1.2 | Vrste katetera: Antimony, ISFET ili Glass
1.1.3 | Program za analizu s mogućnošću korelacije između simptoma i događaja
1.1.4 | Virtualni instrukcijski program za korisnika sa kompletnom precedurom mjerenja reflixa
1.1.5 | Verifikacija kvalitete signala prije odlaska pacijenta iz ustanove.
1.1.6 | Poseban pregled snimljenih podataka
1.1.7 | Lagana postava visoko kvalitetnih jednokratnih i višekratnih katetera
1.1.8 | Snimač malih dimenzija: 28x90x130mm
1.1.9 | Snimač maksimalne težine: 200gr
1.1.10 | Vrijeme snimanja: 24 sata standardno s mogućnošču produljenja snimka.
1.1.11 | Upotreba baterije: 1x AA alkalna 1.5V ili NiMH punjiva 2500mAh
1.1.12 | Memorija podataka: minimalno 64 Mb flash memorijska kartica
1.1.13 | Materijal kučišta snimača: ABS
1.1.14 | Način spajanja snimača na računalo: Mini USB i/ili Bluetooth (100m)
1.1.15 | Standard kvalitete: IEC 60601-1 i CE (93/42/EEC)
1.2 | Programi
1.2.1 | Analiza impedancije
1.2.2 | Esophageal pH
1.2.3 | pH želuca
1.2.4 | Pedijatrijski pH
1.2.5 | Analiza simptoma (SI, SSI, SAP)
1.2.6 | Analiza prema: DeMester-u, Vandeplas-u, Boix-Ochoa i Kaye-u
1.2.7 | Program baze pacijenta
1.2.8 | Samotest uređaja
1.3 | Impedancija
1.3.1 | Do 13 elektroda
1.3.2 | Raspon od 0 do 10kOhma
1.3.3 | Struja curenja: manje od 30µA eff
1.3.4 | Frekvencija: 3.2 KHz
1.3.5 | Brzina uzorkovanja: sve do 50Hz sa mogučnošću odabira
1.3.6 | Točnost: ±60 Ohma ±5%
1.3.7 | Rezolucija: manje od 5Ohma
1.4 | pH ISFET, antimony i Glass
1.4.1 | Do 4 kanala pH antimoni
1.4.2 | Do 2 kanala pH ISFET
1.4.3 | 1 kanal pH staklo
1.4.4 | Mjerni raspon: 0,0 do 14,0 pH
1.4.5 | Rezolucija: 0,1 pH
1.4.6 | Ulazna otpornost pH kanala: 1013 Ohma/100pF
1.4.7 | Curenje struje: 0,2pA tipično
1.4.8 | Brzina uzorkovanja: 1, 2, 3, 10, 15 i 30 x u sekundi
2 | JEDNOKRATNI, JEDNOKANALNI pH KATETER, INTERNA REFERENCA 4,7Fr, PRIKLJUČNICE RJ 45/10 |  |  |  |  | kom | 10 |  | 0
3 | JEDNOKRATNI DVOKANALNI pH KATETER S RAZMAKOM KANALA 10 mm, INTERNA REFERENCA 4,7Fr, PRIKLJUČNICE RJ 45/10 |  |  |  |  | kom | 10 |  | 0
4 | JEDNOKRATNI, JEDNOKANALNI pH ISFET KATETER, INTERNA REFERENCA 2 cm IZNAD VRHA KATETERA SA 7 PRSTENOVA ZA MJERENJE IMPEDANCE (6 KANALA, RAZMAK PRSTENOVA 2CM), 6 FR, PRIKLJUČNICE RJ 45/10 I RJ 11/6 |  |  |  |  | kom | 20 |  | 0
[5 empty] | SVEUKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A | 0
[5 empty] | PDV | 0
Potpis i pečat ponuditelja:
[5 empty] | SVEUKUPNA VRIJEDNOST S PDV-OM | 0
NAPOMENA:
U stupcu "Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE" označiti udovoljava li nuđena roba tehničkim karakteristikama traženim od strane Naručitelja upisivanjem riječi „DA“ ili „NE“.
U stupcu "Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji)" obvezno navesti broj stranice kataloga/dijela kataloga, prospekta/dijela prospekta i/ili tehničke specifikacije na kojima se dokazuju tražene tehničke karakteristike opreme.
Upisati jedinične cijene i stopu PDVa- u za to predviđena mjesta, dok su matematičke formule već zadane.
Note on I3: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-a
Note on K3: Nabava: Upisati stopu PDV-a
Note on I46: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K46: Nabava: Upisati stopu PDV-a
Note on I47: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K47: Nabava: Upisati stopu PDV-a
Note on I48: Nabava: Upisati jediničnu cijenu bez PDV-A
Note on K48: Nabava: Upisati stopu PDV-a