## Sheet1
NABAVA BOLESNIČKIH KREVETA S NOĆNIM ORMARIĆIMA ZA ODJEL PSIHIJATRGIJE, ev. broj nabave 2-47-18/JN
St. | Opis | Proizvođač/Zemlja porijekla | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Potvrda tehn. karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji) | Dokaz jednakovrijednosti (navesti model, proizvođača i svojstva ukoliko se nudi jednakovrijedan proizvod) | Jedinica mjere | Točna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Količina x Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a
1 | ISPORUKA MEHANIČKIH BOLESNIČKIH KREVETA SLIJEDEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA I KOMPONENTI: |  |  |  |  | kompl. | 17 |  | 0
1.1. | ležna ploha četverodijelna od metalnih fiksnih segmenata
1.2. | ležna ploha minimalno 2000x900 mm
1.3. | fiksna visina kreveta od min 550
1.4. | nagib uzglavlja min 0 ̊-70 ̊ ; nagib bedrenog dijela min 0 ̊- 34 ̊ -mehanički putem zaokretne ručice
1.5. | podešavanje lisnog dijela mehanički
1.6. | čela kreveta od ABS plastike sa umetcima od HPL laminata ili jednakovrijedno u boji po izboru, fiksna
1.7. | krevet je u potpunosti usklađen sa standardom EN 60601-2-52
1.8. | dva otvora za smještaj trapeza ili infuzijskog stalka
1.9. | na kutevima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca
1.10. | kotači min. Ø 125 mm sa kočnicama
1.11. | ograde metalne jednostruke uzdužno sklapajuće
1.12. | metalni dijelovi –zaštićeni praškastom bojom nanesenom elektrostatski
1.13. | nosivost kreveta min 200 kg
1.14. | vanjske dim. kreveta min 2150 x 990 mm
2 | ISPORUKA MADRACA ZA BOLESNIČKE KREVETE SLIJEDEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA I KOMPONENTI: |  |  |  |  | kompl. | 17 |  | 0
2.1. | preventivni antidekubitalni madrac za prevenciju II stupnja rizika dekubitusa;
2.2. | jezgra madraca profilirana radi boljeg raspoređivanja pritiska na tijelo pacijenta;
2.3. | gustoća jezgre minimalno 23 kg/m³ (+/- 1 kg/m³);
2.4. | presvlaka nepropusna za tekućine, a propusna za zrak i pare, može se skidati i prati na temperaturi min. 71 °C
2.5. | nosivost madraca min 110 kg.
2.6. | dimenzija madraca usklađena sa dimenzijama kreveta.
2.7. | visina min 14 cm
2.8. | mogućnost obostranog korištenje madraca
3 | ISPORUKA BOLESNIČKIH ORMARIĆA S PLOČOM ZA HRANJENJE SLIJEDEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA I KOMPONENTI: |  |  |  |  | kompl. | 17 |  | 0
3.1. | struktura ormarića od pocinčanog lima zaštićena praškastom bojom nanesenom elektrostatski
3.2. | ormarić prilagođen obostranom korištenju
3.3. | opremljen ladicom, otvorenim međuprostorom i donjim ormarićem sa policom i vratima
3.4. | u ladici se nalazi uložak od ABS plastike koji se može vaditi radi lakšeg čišćenja
3.5. | ormarić opremljen stolićem koji je integriran unutar korpusa te ima mogućnost postavljanja u položaj iznad kreveta, mogućnost zakretanja ploče u položaj za čitanje i pisanje
3.6. | gornja ploča ormarića, fronte ladica i ormarića izrađeni od visokotlačnog laminata ( HPL ) u boji po izboru, a polica za serviranje hrane izrađena od visokotlačnog laminata (HPL), ili ABS materijal.
3.7. | ormarić ima 4 dupla kotača ø 75 mm od kojih su dva s kočnicom
3.8. | dimenzije ormarića: širina min 510 mm, dubina min 500 mm, visina min 860 mm (+/-) 5%
3.9. | Dim. ploče za hranjenje: min 600x340 mm (+/-) 5%
3.10. | Visinska regulacija ploče za hranjenje: min 720-1080 mm (+/-) 5%
|  |  |  | SVEUKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV |  |  |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNA VRIJEDNOST S PDV-OM |  |  |  | 0
Potpis i pečat Ponuditelja:
Obavezno navesti stranicu kataloga, prospekta ili tehničke specifikacije na kojoj se nalazi potvrda traženih karakteristika uređaja.
Note on I3: Upisati cijenu bez PDV-a
Note on K3: Upisati stopu PDV-a
Note on I18: Upisati cijenu bez PDV-a
Note on K18: Upisati stopu PDV-a
Note on I27: Upisati cijenu bez PDV-a
Note on K27: Upisati stopu PDV-a