## Troškovnik
Predmet nabave: NABAVA LEDARA ZA SKLADIŠTENJE SVJEŽE SMRZNUTE PLAZME
Evid. Br.: 4-69-22/JN
Predmet ovog dokumenta: PRILOG 4.1. Troškovnik
TROŠKOVNIK
RED.BR | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A | STOPA PDV-A | IZNOS PDV-A
1 | LEDARA ZA SKLADIŠTENJE SVJEŽE SMRZNUTE PLAZME | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
U |  |  |  |  | dana
|  | M.P. |  |  | (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
potpis

## Teh. specif.
Predmet nabave: NABAVA LEDARA ZA SKLADIŠTENJE SVJEŽE SMRZNUTE PLAZME
Evid. Br.: 4-69-22/JN
Predmet ovog dokumenta: PRILOG 4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referenc. str./dok.) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | LEDARA ZA SKLADIŠTENJE SVJEŽE SMRZNUTE PLAZME SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komplet | 2
1.1 | Vertikalna ledenica, ukupnog unutarnjeg volumena min. 700 litara i ukupno iskoristivog unutarnjeg volumena min. 620 litara
1.2 | Temperaturni raspon od -25°C do -40°C
1.3 | Izrađena izvana i iznutra od čelika prekrivenog anti-bakterijskom epoksi bojom neosjetljivom na dezinficijense
1.4 | Izolacija od poliuretana bez CFC-a debljine minimalno 75 mm
1.5 | Hlađenje pomoću ventilatora
1.6 | Hermetički zatvoren kompresor, postavljen na vrh uređaja, radi lakše pristupačnosti kod čišćenja ili popravaka
1.7 | Automatsko zaustavljanje ventilacije prilikom otvaranja vrata i pokretanje ventilacije kad se vrata zatvore
1.8 | Automatsko odmrzavanje te odvod kondenzata do isparivača
1.9 | Ledenica je na kotačićima radi lakšeg pomicanja prilikom čišćenja prostora
1.10 | Vrata izrađena od istog materijala kao i ostatak zamrzivača s magnetnim gumenim brtvama i grijačem protiv zaleđivanja
1.11 | Minimalno 7 ladica izrađenih od nehrđajućeg čelika s fiksnim uzdužnim i pomičnim poprečnim pregradama podesive po visini
1.12 | Unutarnje LED osvjetljenje sa automatskim paljenjem i gašenjem prilikom otvaranja i zatvaranja vrata
1.13 | Grijana gumena brtva na vratima zamrzivača radi mogućnosti učestalog otvaranja vrata
1.14 | Dodirno upravljanje putem LCD ekrana u boji, veličine dijagonale minimalno 3.5“
1.15 | Prikaz stvarne temperature i alarma preciznosti 0,1°C
1.16 | Rezervna punjiva baterijska podrška s autonomijom za rad upravljačke ploče u slučaju nestanka električnog napajanja najmanje 48 sati od nestanka napajanja
1.17 | Audio/vizualni alarm temperature, otvorenih vrata, nestanka napajanja, zamrzavanja evaporatora, zaprljanosti kondenzatora, niskog napona baterije i kvara senzora temperature
1.18 | Mogućnost zaštite izmjene postavki pomoću lozinke
1.19 | Memoriranje minimalno 30 posljednjih alarmnih događaja sa prikazom početka, kraja i dužine trajanja alarmnog događaja
1.20 | Memoriranje broja otvaranja vrata posljednjih 30 dana
1.21 | Memoriranje podataka o broju automatskih procesa odleđivanja posljednjih 30 dana
1.22 | Mogućnost podešavanja brzine ventiliranja u najmanje 3 nivoa
1.23 | Mogućnost memoriranja i pregleda stanja temperature najmanje posljednjih 50 sati
1.24 | Pt1000 temperaturni senzor radi što kvalitetnijeg mjerenja temperature
1.25 | NTC senzor temperature radi što preciznijeg mjerenja temperature
1.26 | Vanjske dimenzije maksimalno 70 x 80 x 200 cm +/- 10 %
1.27 | Napajanje: AC 230 V/ 50 Hz
1.28 | Nivo buke pri radu maksimalno 60 dBa
1.29 | Rashladni plin bez CFC-a
1.30 | Neovisni monitor temperature pokretan vlastitom baterijom s mogućnošću bežičnog spajanja u postojeći sustav za kontinuirano praćenje i memoriranje temperature na računalu (MySirius)