## Troškovnik
Predmet nabave: NABAVA TRANSPORTNOG INKUBATORA ZA NEONATOLOGIJU
Evid. Br.: 4-32-23 JN
Predmet ovog dokumenta: PRILOG 4.1. Troškovnik
TROŠKOVNIK
RED.BR | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A | STOPA PDV-A | IZNOS PDV-A
1 | TRANSPORTNI INKUBATOR | komad | 1 |  | 0 |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
U |  |  |  |  | dana
|  | M.P. |  |  | (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
potpis

## Teh. specif.
Predmet nabave: NABAVA TRANSPORTNOG INKUBATORA ZA NEONATOLOGIJU
Evid. Br.: 4-32-23 JN
Predmet ovog dokumenta: PRILOG 4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
Redni broj | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referenc. str./dok.) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | TRANSPORTNI INKUBATOR |  |  |  | komad | 1
1. | Dvostruka stjenka inkubatora
2. | Minimalno dva otvora na prednjoj stjenci inkubatora
3. | Bočni otvor s mogućnošću kompletnog izvlačenja ležaja radi intervencija
4. | Trake za pričvršćivanje pacijenta, jednokratna upotreba, minimalno 2 kom
5. | Regulacija temperature zraka unutar inkubatora u minimalnom rasponu od 22º do 38º C
5.1. | Vrijeme porasta temperature do 30 min
6. | Mjerenja temperature kože pacijenta, isporuka senzora za višekratnu uporabu
7. | Integrirano automatsko sigurnosno gašenje grijača kod temperature grijača veće od 77º C
8. | Integrirano upravljačko sučelje inkubatora sljedećih karakteristika:
8.1. | Digitalni prikaz izmjerene temperature zraka unutar inkubatora
8.2. | Digitalni prikaz postavljene temperature zraka unutar inkubatora
8.3. | Digitalni prikaz izmjerene temperature kože pacijenta
8.4. | Indikator za: vrstu napajanja, snagu grijača inkubatora, alarme
9. | Integrirani alarmi za:
9.1. | Temperaturu zraka unutar inkubatora veću od 39º C
9.2. | Temperaturu grijača veću od 77º C
9.3. | Nestanak napajanja
9.4. | Kvar propelera
9.5. | Kvar senzora
9.6. | Nisku razinu istosmjernog izvora napajanja, manju od 10.5 V
10. | Brzina protoka zraka iznad madraca maksimalno 20 cm/s
11. | Pasivno ovlaživanje zraka unutar inkubatora
11.1. | Održavanje vlage u minimalnom rasponu od 50% do 70%
11.2. | Spremnik sterilne vode za ovlaživanje minimalnog volumena 400 ml
12. | Posredna regulacija koncentracije kisika unutar inkubatora
12.1. | Konekcija za spajanje s vanjskim izvorom kisika
12.2. | Posredna regulacija koncentracije kisika unutar inkubatora u minimalnom rasponu od 21% do 50%
13. | Integrirano pregledno svjetlo
14. | Integrirana polica za montažu dodatne opreme
15. | Integrirane baterije za nezavisno napajanje inkubatora kapaciteta minimalno 3 sata
16. | Priključak za napajanje iz mreže AC 220 V/50 Hz
17. | Priključak za napajanje u vozilu DC 12/24V
18. | Razina buke unutar inkubatora: maksimalno 60 dB
19. | U sklopu inkubatora nosač za dvije boce kisika
20. | Čelična boca kisika, zapremnine 3L s ventilom, tip pin - indeks, 1 kom
21. | Redukcijski venti, 1 kom
21.1. | Reduktor tlaka, ulaznog tlaka 200 bara na izlazni tlak od 4,5 - 5 bara
21.2. | Navoj boce, tip pin index
21.3. | Manometar s prikazom tlaka u boci, u bar
21.4. | Vijčana konekcija kisika M 12x1
21.5. | Ugrađena utičnica, tip DIN
21.6. | Ugrađeni protokomjer kisika, regulacija minimalno do 15 L/min s izlaznom konekcijom konusnog oblika
22. | Podvozje za smještaj inkubatora i respiratora
22.1. | Nosivost najmanje 170 kg
22.2. | Dužina podvozja najviše 200 cm