## Troškovnik
Predmet nabave: NABAVA TRANSPORTNOG RESPIRATORA ZA NEONATOLOGIJU
Evid. Br.: 4-33-23 JN
Predmet ovog dokumenta: PRILOG 4.1. Troškovnik
TROŠKOVNIK
RED.BR | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A | STOPA PDV-A | IZNOS PDV-A
1 | TRANSPORTNI RESPIRATOR | komad | 1 |  | 0 |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
U |  |  |  |  | dana
|  | M.P. |  |  | (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
potpis

## Teh. specif.
Predmet nabave: NABAVA TRANSPORTNOG RESPIRATORA ZA NEONATOLOGIJU
Evid. Br.: 4-33-23 JN
Predmet ovog dokumenta: PRILOG 4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
Redni broj | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referenc. str./dok.) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | TRANSPORTNI RESPIRATOR |  |  |  | komad | 1
1. | Sučelje uređaja
1.1 | TFT kolor ekran veličine 21cm, upravljan na dodir "touch screen".
1.2 | Istovremeni prikaz najmanje dvije krivulje, prema odabiru korisnika, od najmanje: Tlak, Protok, Volumen
1.3 | Prikaz jedne zamke (“loop”) prema odabiru korisnika najmanje: tlak-volumen, volumenu-protok, tlak-protok
1.4 | Prikaz odabranih trendova svih mjerenih parametara najmanje 72h.
2. | Parametri i oblici rada respiratora
2.1 | Primjena kod odraslih pacijenata i pedijatrijskih pacijenata.
3. | Načini ventilacije:
3.1 | Modalitet automatske ventilacije baziran na garantiranom minutnom volumenu, adaptiranom prema stanju pluća i dišnih puteva (COPD, ARDS...), proporcionalnoj tlačnoj podršci na zahtjev pacijenta, postavkama korisnika i aplikaciji pravila za zaštitu pluća, primjenjiva na pasivne i aktivne pacijente, adaptacijom Vt, I:E i frekvencije (ASV ili MMV).
3.2 | PCV+ (Tlakom kontrolirana ventilacija - bifazična)
3.3 | P-SIMV, Tlačno kontrolirana sinkronizirana isprekidana mandatorna ventilacija
3.4 | SPONT, Tlačna suportna ventilacija
3.5 | (S)CMV+ , (Sinkronizirana) kontrolirana mandatorna ventilacija
3.6 | SIMV+, Sinkronizirana isprekidana mandatorna ventilacija
3.7 | NIV (Ne invazivna ventilacija)
3.8 | NIV - ST (Spontana/tempirana ne invazivna ventilacija s postavljanjem minimalne frekvencije)
3.9 | Frekvencija disanja u najmanjem rasponu od 1 do 80 u/min
3.10 | Tidalni volumen u najmanjem rasponu od 20 do 2000 ml
3.11 | Regulacija PEEP-a/CPAP i Plow od 0 do 35 cmH2O
3.12 | Regulacija inspiratorne koncentracije kisika u najmanjem rasponu od 21 do 100%
3.13 | Omjer I:E u najmanjem rasponu od 1:9 do 4:1
3.14 | Vršni protok najmanje 250 l/min
3.15 | Triger protoka u najmanjem rasponu od 1 do 20 L/min
3.16 | Osjetljivost ekspiratornog okidača (cikliranje inspirija u ekspirij) u najmanjem rasponu od 5 do 80% inspiratornog vršnog protoka
3.17 | Podešavanje % min volumena dostavljenog pacijentu u adaptivnom obliku respiracije u najmanjem rasponu od 25 od 350%
3.18 | Modalitet rada terapije s visokim protokom kisika
4. | Mjereni parametri
4.1 | Mjerenje svih parametara se vrši kroz proksimalni senzor protoka (smještem na kraju respiracijskog kruga na strani pacijenta)
4.2 | Mjerenje tlaka najmanje: Paw, Ppeak, Pmean, Pinsp, Peep/Cpap
4.3 | Mjerenje protoka najmanje: Flow, Insp Flow, Exp Flow
4.4 | Mjerenje volumena najmanje: Volume, VTE, VTI, ExpMinVol, MVSpont, MV Leak
4.5 | Mjerenje vremena najmanje: I:E, fTotal, fSpont, TI, TE,%SpontRate
4.6 | Mjerenje mehanike pluća najmanje: Cstat, AutoPEEP, RCexp, Rinsp, RSB, PTP, P0.1
4.7 | Mjerenje inspiratorne koncentracije kisika: FiO2
5. | Ostalo
5.1 | Posebni program za neonatološke pacijente s minimalnim tidialnim volumenom od 2ml
5.2 | Automatska kompezacija curenja respiratornog plina
5.3 | Integrirani pneumatski nebulizator pogonjen kisikom.
5.4 | Prikaz dinamičkih pluća kao alat vizualizacije promjene popustlivosti pluća i otpora dišnih puteva. (Vizualizacija animiranom slikom pluća u realnom vremenu).
5.5 | Vizualni grafički prikaz ovisnosti pacijenta o respiratoru podjeljen u tri grupe, oksigenacija (FiO2 i PEEP), eliminacija CO2 (ExpMinVol i Pinsp) i aktivnost pacijenta (RSB i %SpontFreq) ili istovremeni prikaz šest trendova istih prametara na ekranu uređaja.
5.6 | Uređaj mora imati integriranu ručku za nošenje sa kukom za postavu na rub ili zaglavlje kreveta.
5.7 | Integrirani autonomni izvor komprimiranog zraka (npr. turbina ili kompresor)
5.8 | Napajanje kisikom: spajanje na bocu ili razvod plinova (visoko tlačni ulaz) ili koncentrator kisika (nisko tlačni ulaz)
5.9 | Autonomija ventilacije pri radu na jednu bateriju u trajanju od najmanje 4h
5.10 | Prijenosno postolje za smještaj respiratora pri transportu
6. | Standardi
6.1 | Ponuđeni respirator mora imati namjenu i potrebne certifikate za transport u vozilu, avionu i helikopteru
7. | Jamstvo
7.1 | Najmanje 2 godina jamstva