## Troškovnik
Predmet nabave: NABAVA TERENSKIH VAGA MJEŠALICA ZA KRV
Evid. Br.: 4-70-22/JN
Predmet ovog dokumenta: PRILOG 4.1. Troškovnik
TROŠKOVNIK
RED.BR | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A | STOPA PDV-A | IZNOS PDV-A
1 | NABAVA TERENSKIH VAGA MJEŠALICA ZA KRV | komplet | 4 |  | 0 |  | 0
2 | TRANSPORTNI PRIJENOSNI KOFER | komad | 2 |  | 0 |  | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
U |  |  |  |  | dana
|  | M.P. |  |  | (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
potpis

## Teh. specif.
Predmet nabave: NABAVA TERENSKIH VAGA MJEŠALICA ZA KRV
Evid. Br.: 4-70-22/JN
Predmet ovog dokumenta: PRILOG 4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referenc. str./dok.) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | TERENSKA VAGA MJEŠALICA ZA KRV SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komplet | 4
1.1 | Automatska kontrola procesa uzimanja krvi
1.2 | Automatska tara
1.3 | Zvučni I vizualni alarm
1.4 | Mogućnost postavljanja više od 50 programa
1.5 | Interna memorija za pohranu >1000 procesa donacije ako nije omogućen automatski prijenos podataka
1.6 | Kapacitete baterije do 100 donacija
1.7 | Preciznost vage: ± 3g < 300 g; ± 1% 300 - 1000g
1.8 | Izmjenjive i punjive baterije; vrijeme punjenja ≤ 4 sata (kada je uređaj isključen) ili ≤ 20 sati (kada je uređaj u radu)
1.9 | Težina uređaja: max. 3,5 kg (uključena baterija)
1.10 | Dimenzije: 250 Š x 200 D x 450 V (mm) +/- 10%
1.11 | Mogućnost prikupljanja podataka prikupljene krvi u ml (volumen) ili g (težina/masa), raspon netto vrijednosti 0 – 990 jedinica (ml ili g)
1.12 | 4.0” graphički LCD u boji s upravljanjem na dodir ekrana, stakleni panel - prikaz ciljnog/aktualnog volumena, protoka krvi, proteklog vremena, prikaz statusa (baterija i status veze)
1.13 | Posudica kompatibilna s različitim vrstama vrećica, učvršćena magnetom za tijelo vage/mješalice - za jednostavno postavljanje
1.14 | Klema koja zadržava cjevćicu u ispravnom položaju, detektori za poziciju cjevćice i kleme
1.15 | Integrirani barkod čitać
1.16 | Mogućnost višestrukog pauiziranja za vrijeme procesa; maksimalna ukupna pauza 60 sec; prikaz ostatnog dozvoljenog vremena pauze
1.17 | Informativni izvješataj na kraju procesa donacije - prikaz prikupljenog volumena, ukupnog vremena, prosječnog protoksi ukupnog vremena pauze
1.18 | USB priključak za prijenos podataka
1.19 | Ethernet prijenos podataka (LAN ili Wi-Fi)
1.20 | Korisnički software za konfiguraciju i nadzor statusa uređaja i procesa donacije
1.21 | Povezivanje sa informatičkim sustavom eDelphyn
2 | TRANSPORTNI PRIJENOSNI KOFER |  |  |  | komad | 2
2.1 | Prijenosni kofer kapaciteta za 2 uređaja iz stavke 1.