## TROŠKOVNIK S TS
Naziv predmeta nabave: NABAVA VIDEOLAPARASKOPA, ev. broj nabave: 1-126-23/JN
3.1. Troškovnik
RB | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | HDTV VIDEOLAPAROSKOP, 10 mm, 30° | komad | 1 |  | 0
2 | POSUDA ZA INSTRUMENTE, ŽIČANA, VANJSKIH DIMENZIJA MIN 580 X 75 X 270 MM | komad | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
3.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS prema DON-u) | Proizvođač /Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | HDTV VIDEOLAPAROSKOP, 10 mm, 30° |  |  |  | kom | 1
1.1 | Autoklavan
1.2 | Format slike 16:9
1.3 | Promjer distalnog vrha 10 mm
1.4 | Kut gledanja 30°
1.5 | Vidno polje min. 90°
1.6 | Radna duljina od 320 do 330 mm
1.7 | Napredni čip na vrhu omogućuje čistu i jasnu sliku
1.8 | Oštra slika od ruba do ruba
1.9 | Focus-free funkcija - Napredni optički dizajn pruža veću dubinu polja bez ručnog fokusiranja
1.10 | Fog-free funkcija za sprječavanje magljenja leće.
1.11 | Kompatibilan sa slikovnom tehnologijom uskopojasnog spektra. Tehnologija optičkog izoštravanja slike koja poboljšava vidljivost žila i drugog tkiva na površini sluznice
1.12 | Min. 3 funkcijske tipke na drški laparoskopa
2 | POSUDA ZA INSTRUMENTE, ŽIČANA, VANJSKIH DIMENZIJA MIN 580 X 75 X 270 MM |  |  |  | kom | 1