## XL
Naziv predmeta nabave: NABAVA CENTRALNOG MONITORINGA ZA OHBP, ev. broj nabave: 1-128-23/JN
3.1. Troškovnik
RED.BR | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJA | komad | 1 |  | 0
2 | STANICA ZA CENTRALNI NADZOR | komad | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
3.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJA SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 1
1.1 | Upotreba stacionarno i u transportu
1.2 | Ekran u boji osjetljiv na dodir dijagonale najmanje 15 cm
1.3 | Istovremeni prikaz najmanje 3 krivulje i numeričkih vrijednosti parametara na ekranu
1.4 | Integrirana baterija koja osigurava kontinuiran rad najmanje 3 sata bez vanjskog napajanja
1.5 | Masa monitora s integriranom baterijom najviše 1 kg
1.6 | Pohrana trendova mjerenih parametara najmanje 72 sata
1.7 | Najmanje 5 specifičnih konfiguracija ekrana sukladno potrebama radnog mjesta
1.8 | Automatsko zakretanje slike na ekranu za 180° za ispravan prikaz neovisno o položaju u koji je monitor postavljen
1.9 | Transportni monitor izveden sustavom pasivnog hlađenja bez ventilatora, otpornost na prodor tekućina najmanje IPX4
1.10 | Pričvrsna jedinica sa svojstvom nosača, komunikacijskog sučelja i izvora napajanja monitora
1.11 | Nosač za montažu pričvrsne jedinice na horizontalnu šinu i cijev
1.12 | Pričvrsna jedinica za brzo odvajanje transportnog monitora upotrebom jedne ruke
1.13 | Automatsko preuzimanje postavki profila specifičnih za radno mjesto iz pričvrsne jedinice u monitor prilikom spajanja na pričvrsnu jedinicu
1.14 | Optička komunikacijska konekcija između monitora i pričvrsne jedinice
1.15 | Modularan dizajn monitora, s mogućnošću proširivanja funkcionalnosti monitora spajanjem dodatnih mjernih modula
1.16 | Pikaz podataka s transportnog monitora vitalnih funkcija na ekranu centralne stanice
1.17 | Praćenje sljedećih parametara za upotrebu stacionarno i u transportu:
1.7.1 | EKG – 3, 7, 8 i 12 odvoda
1.7.2 | Respiracija
1.7.3 | SpO2 – saturacija kisika
1.7.4 | NIBP – neinvazivni tlak
1.7.5 | IBP – invazivni tlak x 2
1.7.6 | Temperatura
1.18 | Mogućnost nadogradnje za praćenje sljedećih parametara:
1.18.1 | Centralna temperatura - u potpunosti neinvazivno kontinuirano mjerenje unutarnje tjelesne temperature senzorom na čelu pacijenta
1.18.2 | CIBP - invazivni tlak x 4
1.18.3 | etCO2
1.18.4 | CO2
1.19 | Pribor za praćenje parametara: EKG kabel - 3 odvoda, crijevo za mjerenje tlaka te 3 veličine manžeta, kabel i višekratni SpO2 senzor (mjerenje na prstu pacijenta), višekratni senzor za mjerenje temperature, pribor za sve IBP ulaze
1.20 | Mogućnost naknadne nadogradnje s medicinskom radnom stanicom dijagonale ekrana najmanje 43 cm, za centralizirani prikaz vitalnih parametara monitora, parametara i krivulja s povezanog respiratora, web-baziranih aplikacija te podataka o pacijentu iz bolničkih sustava, te mogućnošću upravljanja funkcijama monitora s radne stanice
2 | STANICA ZA CENTRALNI NADZOR SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 1
2.1 | Centralna jedinica za umrežavanje i istovremeno praćenje podataka sa 13 postojećih monitora vitalnih funkcija serije Infinity i jednog ponuđenog monitora vitalnih funkcija
2.2 | 2 LCD ekrana u boji dijagonale najmanje 54 cm, tastatura, miš, vanjski zvučnici
2.3 | Jednostavna naknadna nadogradnja stanice za praćenje podataka s najmanje 30 monitora vitalnih funkcija na 2 LCD ekrana
2.4 | Podešavanja svih alarmnih parametara kao i na monitorima
2.5 | Klasifikacija alarma u najmanje tri razine sa zvučnom i vizualnom signalizacijom sukladno IEC standardu
2.6 | Nezavisno podešavanje glasnoće svake razine alarma
2.7 | Podešavanje dnevne i noćne glasnoće alarma
2.8 | Prikaz svih mjerenih parametara s hemodinamskih monitora u realnom vremenu
2.9 | Pohranjivanje krivulja monitora za svakog pacijenta, u najmanje 96 sati
2.10 | Pohranjivanje najmanje 1000 događaja za svakog pacijenta, u najmanje 96 sati
2.11 | Pohranjivanje najmanje 96 sati trendova svih monitora
2.12 | Pohranjivanje trendova u lokalnu bazu centralne stanice kako bi se prikaz i analiza trendova mogli vršiti i nakon otpusta pacijenta s monitora
2.13 | Ispis površine ekrana centralne stanice, trendova, alarma te predefiniranih izvještaja na mrežni laserski pisač
2.14 | Prikaz pregleda izvješća na ekranu
2.15 | Kompletna oprema za spajanje ponuđenog monitora vitalnih funkcija i stanice za centralni nadzor u monitoring sustav s postojećim monitorima vitalnih funkcija serije Infinity Delta