## XL
Naziv predmeta nabave: NABAVA INJEKTORA ZA KONTRAST ZA KORONAROGRAFIJU, ev. broj nabave: 1-113-23/JN
3.1. Troškovnik
RED.BR | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | INJEKTOR ZA KONTRAST ZA KORONAROGRAFIJU | komad | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
3.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | INJEKTOR ZA KONTRAST ZA KORONAROGRAFIJU SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 1
1.1 | Automatski visokotlačni injektor za injeciranje kontrasta
1.2 | Automatsko punjenje sistema kontrastnim sredstvom sa kontinuiranim propiranjem i ispiranjem sustava
1.3 | Protok kontrasta u varijabilnom ili fiksnom modu od 0.8 do 10 ml/sec
1.4 | Brzina punjenja 1-2ml/sek
1.5 | Mogućnost direktnog kontroliranog ubrizgavanja kontrasta i fiziološke otopine preko angiotouch ručnog kontrolera
1.6 | Mogućnost sinkronizacije sa angiografskim rtg uređajem
1.7 | Senzor za zrak na visokotlačnoj pacijent-liniji, koji u slučaju prisustva zraka zaustavlja injeciranje i na monitoru prikazuje problem
1.8 | Monitor u boji osjetljiv na dodir , sa protokolima za kardiološke procedure
1.9 | Tlak od 200 psi do 1200 psi
1.10 | Veličina šprica minimalno 100 ml
1.11 | Integrirana komorica za mjerenje tlaka osigurava kontinuirani hemodinamski monitoring, te u realnom vremenu automatski šalje očitavanje invazivnog tlaka na monitore angiografskog RTG uređaja
1.12 | Mogućnost instalacije injektora na postolje i na stol za pacijenta
1.13 | Korištenje funkcije KVO (Keep vein open) u razmaku od 0.1 do 10 ml/min
1.14 | Manualno ili automatsko punjenje šprica