## Troškovnik
Predmet nabave: "NABAVA UZV UREĐAJA ZA ORTOPEDIJU"
Evidencijski broj nabave: 1-151-23/JN
3. TROŠKOVNIK
|  |  | A | B | C = A x B
Rb | Naziv | Jed. mjera | Točna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna vrijednost bez PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a
1 | Ultrazvučni color doppler uređaj | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Širokopojasna multifrekventa linearna sonda raspona frekvencija min. 3-12 MHz | kom | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Širokopojasna multifrekventa linearna sonda raspona frekvencija min. 3-19 MHz | kom | 1 |  | 0 |  | 0
|  | VRIJEDNOST PONUDE BEZ PDV-A |  |  | 0
|  | IZNOS PDV-A |  |  | 0
|  | UKUPNA VRIJEDNOST PONUDE S PDV-OM |  |  | 0
| Mjesto i datum |  | Ime i prezime, te potpis ovlaštene osobe Ponuditelja |  |  |  | M.P

## Teh.specifikacije
Predmet nabave: "NABAVA UZV UREĐAJA ZA ORTOPEDIJU"
Evidencijski broj nabave: 1-151-23/JN
3.1. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Redni broj | Opis | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji) | Proizvođač /Zemlja porijekla | Zaštićeno ime proizvoda / Kataloški broj proizvoda | Jedinica mjere | Točna količina
1 | Ultrazvučni uređaj sljedećih zahtjevanih karakteristika: |  |  |  |  | kom | 1
1.1. | Široki LED LCD monitor veličine min. 23 inča, rezolucije min. 1920 x 1080 s mogučnošću mijenjanja nagiba min. +15°/- 90°, visine min. 14 cm, te sa mogućnošću zakretanja min. +/-90°
1.2. | Dodatni LED LCD monitor osjetljiv na dodir min. 12 inča, rezolucije prikaza min. 1280 x 800, promjene nagiba min. 15°
1.3. | Mogućnost motoriziranog podešavanja kontrolnog panela po visini min. 16 cm i zakretanja min. ± 30°
1.4. | Alfanumerička tipkovnica integrirana u kontrolnom panelu s pozadinskim osvjetljenjem
1.5. | Namještanje svjetline i kontrasta širokog monitora i monitora osjetljivog na dodir
1.6. | Masa ultrazvuka maks. 85kg, fizičke dimenzije (s monitorom, držačem gela i držačima sondi s obje strane aparata) maks. 58cm (širina) x 85cm (dubina) x 144cm (visina)
1.7. | Broj kanala za procesiranje signala min. 11.465.000
1.8. | Integrirani stereo zvučnici
1.9. | Min. 8 TGC klizača i min. 13 korisnički prilagodljivih tipaka
1.10. | Min. 5 aktivna priključka za slikovne sonde i min. 1 priključak za pencil sondu
1.11. | Paljenje sustava za maks. 80 sek., a iz "sleep moda" za maks. 7 sek.
1.12. | Grijač gela s min. 3 razine
1.13. | Integrirani SSD disk od min. 1 TB i SSD min. 250GB
1.14. | Min. 6 USB fizički ulaza (bez adaptera), od kojih su min. 2 USB 2.0 i min. 4 USB 3.0
1.15. | Min. 6 formata za eksportiranje datoteka: JPEG, BMP, TIFF, DICOM, AVI, MPEG
1.16. | Prikaz slike preko cijelog ekrana
1.17. | Dinamički opseg uređaja min. 320 dB
1.18. | Maksimalna dubina prikaza min. 42 cm
1.19. | Frekevencijski raspon rada uređaja min. 1-25MHz
1.20. | Read zoom min. x20, write zoom min. 40
1.21. | Uređaj mora imati ugrađene min. sljedeće izlaze: CVBS, VGA, HDMI, Ethernet, S-Video, audio
1.22. | Funkcija virtualnog konveksnog prikaza
1.23. | Mogućnost rotacije slike za min. 0°, 90°, 180°, 270°
1.24. | Min. 3 fokus točke i min. 11 fokus pozicija
1.25. | „Frame rate“ u 2D modu min. 2800fps (Hz), color modu min. 530fps (Hz), PW modu min. 295 fps (Hz)
1.26. | Sistem mora podržavati min. slijedeće vrste sondi: linearne, konveksne, endokavitalne, sektorske fazne, volumne konveksne, volumne endokavitalne, pencil i TEE sonde
1.27. | Aplikacije (min.): abdomen, obstetricija (OB), ginekologija (GYN), kardiologija, mali djelovi, muskuloskeletna (MSK), vaskularna, urologija, hitna medicina (EM), TCD, dojka, apendiks
1.28. | Modovi rada (min.): 2D, M, harmonijski (HAR), color Doppler (CF), M kolor, power Dopler (PD), pulsni Doppler (PWD), direkcijski PD, kontinuirani Doppler (CWD), Tkivni Doppler (TDI), PRF Doppler, Duplex, Triplex
1.28.1 | 2D mod rada:
1.28.1.1. | Mogućnost odabira min. 8 frekvencija
1.28.1.2. | Min. 5 koraka za gustoću linija
1.28.1.3. | Min. 4 koraka perzistencije
1.28.1.4. | Mogućnost odabira min 45 mapa sive skale
1.28.1.5. | Mogućnost odabira min. 25 kolor mape
1.28.1.6. | Programsko rješenje za eliminaciju artefakata na slici u min. 5 razina
1.28.1.7. | Prostorno složena slika u min. 5 razina
1.28.1.8. | Poboljšanje rubova u min. 10 razina
1.28.1.9. | Kutno upravljanje u min. 7 koraka u rasponu od min. -30° do + 30°
1.28.2. | M mod rada:
1.28.2.1. | Mogućnost odabira min. 10 brzina prikaza
1.28.2.2. | Mogućnost odabira min. 45 mapa sive skale
1.28.2.3. | Mogućnost odabira min. 20 kolor mapa
1.28.3. | PD mod rada:
1.28.3.1. | Mogućnost odabira min. 4 frekvencije
1.28.3.2. | PRF u rasponu od min. 300 Hz - 19 500 Hz
1.28.3.3. | Min. 7 razina Wall filtera
1.28.3.4. | Mogućnost odabira min. 8 kolor mapa
1.28.3.5. | Min. 6-16 koraka cjelovitosti
1.28.3.6. | Min. 3 koraka gustoće linija
1.28.3.7. | Zaglađivanje u min. 10 razina
1.28.3.8. | Kutno upravljanje u min. 7 koraka u rasponu od min. -20° do + 20°
1.28.4. | CF mod rada:
1.28.4.1. | Mogućnost odabira min. 4 frekvencije
1.28.4.2. | PRF u rasponu od min. 300 Hz - 19 500 Hz
1.28.4.3. | Min. 7 razina Wall filtera
1.28.4.4. | Mogućnost odabira min. 9 kolor mapa
1.28.4.5. | Min. 6-16 koraka cjelovitosti
1.28.4.6. | Min. 3 koraka gustoće linija
1.28.4.7. | Zaglađivanje u min. 10 razina
1.28.4.8. | Kutno upravljanje u min. 7 koraka u rasponu od min. -20° do + 20°
1.28.4.9. | Skala brzine podesiva u rasponu od min. 2cm/s do 42m/s ili šire
1.28.5. | PWD mod rada:
1.28.5.1. | Mogućnost odabira min. 4 frekvencije
1.28.5.2. | Korekcija kuta min. ± 89°
1.28.5.3. | Wall filter u min. 9 razina
1.28.5.4. | SV veličina (uzoraka volumena) u min. rasponu od 0,2 mm - 25 mm
1.28.5.5. | PRF od min. 300 Hz - 30 000 Hz
1.28.5.6. | Mogućnost odabira min. 21 mapa sive skale
1.28.5.7. | Mogućnost odabira min. 45 kolor mapa
1.28.5.8. | Mogućnost invertiranja slike
1.28.5.9. | Mogućnost pomaka bazne linije min. -8 do 8
1.28.5.10. | Mogućnost odabira min. 10 brzina prikaza
1.28.5.11. | Kutno upravljanje u min. 7 koraka u rasponu od min. -20° do + 20°
1.28.5.12. | Skala brzine podesiva u rasponu od min. 2.5cm/s do 7m/s ili šire
1.28.6. | CWD mod rada:
1.28.6.1 | Mogućnost odabira min. 1 frekvencije
1.28.6.2 | Korekcija kuta min. ± 89°
1.28.6.3 | Wall filter u min. 9 razina
1.28.6.4 | PRF od min. 300 Hz - 78 000 Hz
1.28.6.5 | Mogućnost odabira min. 21 mapa sive skale
1.28.6.6 | Mogućnost odabira min. 45 kolor mapa
1.28.6.7 | Mogućnost invertiranja slike
1.28.6.8 | Mogućnost pomaka bazne linije min. -8 do 8
1.28.6.9 | Mogućnost odabira min. 10 brzina prikaza
1.28.6.10 | Skala brzine podesiva u rasponu od min. 2.5cm/s do 30m/s ili šire
1.29. | Duplex mod rada (min.): B+B, B+PW, B+CW, B+CF, B+PD, B+DPDI, B+M; Triplex: B+CF+PW, B+CF+CW, B+CF+M
1.30. | Triplex mod rada (min.): B+B, B+PW, B+CW, B+CF, B+PD, B+DPDI, B+M; Triplex: B+CF+PW, B+CF+CW, B+CF+M
1.31. | Programsko rješenje za uklanjanje artefakata na slici
1.32. | Obavezna mogućnost filtriranog harmoničkog oslikavanja tkiva, te pulsno inverzijskog harmoničkog oslikavanja tkiva
1.33. | Crno bijeli termalni pisač
1.34. | Uređaj mora podržavati sonde izrađene iz jednog piezoelektričnog kristala
1.35. | Kino prikaz: Kino memorija od min. 70 000 okvira (sličica), min. 700MB i min. 200 sek. prikaza, mogućnost odabira min. 10 tipova brzina kino prikaza, mogućnost prospektivnog i retrospektivnog načina snimanja
1.36. | Pohrana min. 915 000 slika na samom uređaju
1.37. | Mogućnost korištenja međunarodni standarda za min.: ispis (print), pohranu (storage commitmnet), radnu listu (worklist), potvrdu slanja radne liste (MPPS), strukturirane izvještaje (structured reporting) primanje/slanje (Query/Retrieve) i verifikaciju (verification) medicinskih slika i ostalih radioloških podataka
1.38. | Obavezne funkcije obrade slike dostupne u naknadnoj obradi (postprocessing):
1.38.1. | Min. u 2D modu: kolor, dinamički raspon, pojačavanje rubova, programsko rješenje za uklanjanje artefakata, gain, siva mapa, TGC, zoom, gore/dolje,
1.38.2. | Min. u M modu: kolor, dinamički raspon, gain, siva mapa, brzina prikaza
1.38.3. | Min. u PWD modu: korekcija kuta, auto kalkulacija, bazna linija, kolor, dinamički raspon, gain, siva mapa, invertiranje, brzina prikaza, automatski izračun kuta
1.38.4. | Min. u CWD modu: korekcija kuta, auto kalkulacija, bazna linija, kolor, dinamički raspon, siva mapa, brzina prikaza
1.38.5. | Min. u CF modu: bazna linija, kolor, kolor mapa, invertiranje, prag
1.38.6. | Min. u PD modu: bazna linija, kolor, kolor mapa, invertiranje, prag
1.39. | Min. osnovna mjerenja i kalkulacije: udaljenost, opseg područja, volumen, % stenoze, kut, A/B odnos, područje protoka volumena, vrijeme, nagib, puls (HR), brzina, akceleracija, trag, auto trag, S/D odnos, VTI, RI, PI
1.40. | Min. abdominalna mjerenja: aorta, renalni, renalna A, renalna V, hepatična A, IVC, hepatična V, srednji HV, MPV, portalna V, slezenska A, slezenska V, SMA, SMV, IMA, ilijačnaA, ilijačna V, žila, puls (HR)
1.41. | Min. mjerenja u kardiologija: Ao/LA, LA vol (promjer), promjer aorte, pul. promjer, Vena Cava, RV, Simpson BP i SP, te modificirani Simpson, površina područja, LV masa T-E, LV masa A-L, LA vol (A-L), LA vol (Simpson), RA vol (A-L), RA vol (Simpson), TV, PISA, MV, AV, PV, Qp/Qs, pul. vena, TDI, puls (HR), mjerenje automatske ejakulacijske frakcije, automatizirano mjerenje donje šuplje vene
1.42. | Opcionalne multifrekventne sonde s kojima ultrazvučni uređaj mora biti nadogradiv u budućnosti:
1.42.1. | Širokopojasna multifrekventna konveksna sonda raspona frekvencija min. 2-9MHz, radijusa zakrivljenosti min. 45mm, FOV min. 60°, broj elemenata min. 192, sonda izgrađena iz jednog piezoelektričnog kristala, aplikacije koje sonda podržava min.: abdomen, hitna medicina, ginekologija, opstetricija, pedijatrija, urologija;
1.42.2. | Širokopojasna multifrekventna sektorsko fazna sonda raspona frekvencija min. 3-8MHz, FOV min. 90°, broj elemenata min. 64, aplikacije koje sonda podržava min.: abdomen, pedijatrija, kardio;
1.42.3. | Širokopojasna multifrekventna linearna sonda raspona frekvencija min. 10-25MHz, radijusa zakrivljenosti min. 25mm, broj elemenata min. 192, aplikacije koje sonda podržava min.: hitna medicina, MSK, vaskularna, mali dijelovi
1.43. | Softverske opcije s kojima ultrazvučni uređaj mora biti nadogradiv u budućnosti: elastografija, Shear Wave elastografija, panoramski prikaz, Auto IMT, Strain, CEUS
1.43.1. | Mogućnost nadogradnje baterije koja omogućava da uređaj ostane u sleep modu min. 22 sata
2. | Širokopojasna multifrekventa linearna sonda raspona frekvencija min. 3-12 MHz sljedećih zahtjevanih karakteristika: |  |  |  |  | kom | 1
2.1. | Polje pregleda (FOV) min. 50
2.2. | Broj elemenata min. 256
2.3. | Dostupan kit za biopsiju
2.4. | Aplikacije koje sonda podržava min.: MSK, pedijatrija, vaskularna, mali dijelovi, hitna medicina
3. | Širokopojasna multifrekventa linearna sonda raspona frekvencija min. 3-19 MHz sljedećih zahtjevanih karakteristika: |  |  |  |  | kom | 1
3.1. | Polje pregleda (FOV) min. 50mm
3.2. | Broj elemenata min. 256
3.3. | Sonda izgrađena iz jednog piezoelektričnog kristala
3.4. | Dostupan kit za biopsiju
3.5. | Aplikacije koje sonda podržava min.: abdomen, ginekologija, opstetricija, pedijatrija, hitna medicina, MSK, vaskularna, TCD, mali dijelovi
NAPOMENA:
U stupcu "Uređaj zadovoljava tražene karakteristike DA/NE" označiti udovoljava li nuđena roba tehničkim karakteristikama traženim od strane Naručitelja upisivanjem riječi „DA“ ili „NE“.
U stupcu "Potvrda traženih karakteristika (navesti br.stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji)" obvezno navesti broj stranice kataloga/dijela kataloga, prospekta/dijela prospekta i/ili tehničke specifikacije na kojima se dokazju tražene tehničke karakteristike opreme.
Ponuđeni elementi opreme/komponente moraju ispunjavati minimalne tehničke karakteristike/uvjete kako je to navedeno u obrascu tehnička specifikacija ali se može nuditi i bolja tehnička izvedivost opreme/komponenti.