## UZV ZA NEURO
Naziv predmeta nabave: NABAVA UZV UREĐAJA ZA NEUROLOGIJU, ev. broj nabave: 4-77-23/EMV
4.1. Troškovnik
RB | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | UZV UREĐAJ ZA NEUROLOGIJU | komad | 1 |  | 0
2 | ŠIROKOPOJASNA MULTIFREKVENTNA LINEARNA SONDA | komad | 1 |  | 0
3 | CRNO-BIJELI TERMALNI PRINTER | komad | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS prema DON-u, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač /Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | UZV uređaj za neurologiju sljedećih karakteristika: |  |  |  | komad | 1
1.1 | Ultrazvučni uređaj s minimalno četiri aktivna priključka za slikovne UZV sonde
1.2 | LCD monitor dijagonale min. 21.5", s mogućnošću zakreta lijevo/desno i gore/dolje
1.3 | Upravljanje s pomoću minimalno 10'' zaslona u boji osjetljivog na dodir
1.4 | Digitalni video ulaz/izlaz: min. 4 kanala (min. 2 ulaza, min. 2 izlaza) i analogni video ulaz izlaz: min. 2
1.5 | Broj korisničkih računa (autorizacija): min. 3
1.6 | Masa samog aparata: maksimalno 70 kg zbog bolje mobilnosti
1.7 | Kino memorija: min. 12.000 frameova u 2D modu i min. 10 sekundi u Doppler modu
1.8 | Broj korisnički definiranih profila (preset funkcija): min. 55 s mogućnošću spremanja postavki na USB memoriju i kopiranja postavki sa sličnih uređaja s drugih lokacija putem USB memorije
1.9 | Gornja granica frekvencijskog ranga uređaja minimalno 18 MHz
1.10 | Ukupni dimanički rang uređaja minimalno 270 dB
1.11 | Broj kanala obrade signala minimalno 274000
1.12 | Minimalno 14-bitni digitalni "beamformer"
1.13 | Namještanje pojačanja slike po dubini u minimalno 8 razina
1.14 | Modovi rada i kombinacije istovremeno prikazanih modova:
1.14.1 | Superosjetljivi mod visoke definicije za detekciju i prikaz najmanjih protoka zasnovan na kombinaciji karakteristika slike u B modu, Color Doppler modu i Power Doppler modu. Prikazuje protok preciznije i s većom osjetljivošću nego konvencionalni Color Dopler mod i Power Doppler mod. Ima i mogućnost prikaza signala Spektralnog Doplera. Ima i mogućnost prikaza usmjerenog protoka.
1.14.2 | B, M, D, B+D, B+M, B/Color, B/Power Doppler, B/Superosetljivi mod visoke definicije, M/Color, M/PowerDoppler, M/Superosetljivi mod visoke definicije, B/Color+M/Color, B/PowerDoppler+M/PowerDoppler, B/Superosetljivi mod visoke definicije+M/Superosetljivi mod visoke definicije, B/Color+D, B/PowerDoppler+D, B/Superosetljivi mod visoke definicije + D
1.14.3 | Dual B, Dual B/Color, Dual B/PowerDoppler, Dual B/Superosetljivi mod visoke definicije
1.14.4 | Quad B, Quad B/Color, Quad B/PowerDoppler, Quad B/Superosetljivi mod visoke definicije
1.14.5 | Prikaz dvostruke dinamičke slike u stvarnom vremenu: B+B/Color, B+B/PowerDoppler, B+B/Superosetljivi mod visoke definicije
1.14.6 | Istovremeni prikaz u stvarnom vremenu (triplex mod): B/Color+D, B/PowerDoppler+D, B/Superosetljivi mod visoke definicije+D
1.14.7 | Automatska optimizacija B-mod slike (pojačanje), Spektralni Dopplera (osnovna linija, raspon brzine)
1.14.8 | Filter za naglašavanja rubova tkiva i redukciju šuma na ultrazvučnoj slici
1.14.9 | Podešavanje brzine ultrazvučnih valova u min. 25 koraka
1.14.10 | Broj razina fokusa do minimalno 8
1.14.11 | Pohranjivanje sirovih (Raw Data) UZV podataka na različite digitalne medije i interni hard disk te mogućnost kasnije obrade osnovnih parametara
1.14.12 | Obavezno osigurana funkcionalnost rada uređaja s raznim tipovima sondi (minimalno): konveksne, linearne, fazno-matrične, intraoperativne, dvoglave s dvije konveksne ravnine snimanja, dvoglave s konveksnom i linearnom ravninom snimanja i CW sonde
1.14.13 | Softver za smanjenje šuma na slici uz zadržavanje vidljivosti rubova tkiva. Tkiva različitih struktura su prikazana različitim razinama svjetline.
1.14.14 | Prostorno komponiranje slike superimpozicijom iz više smjerova skeniranja uz mogućnost podešavanja kuta prostiranja valova od minimalno +/- 30° u koracima od maksimalno 5°.
1.14.15 | Softver za automatsko mjerenje debljine intima media-e
1.15 | B mod
1.15.1 | Maksimalna dubina skeniranja do minimalno 40 cm
1.15.2 | Zoom: min. 16 puta
1.15.3 | Inverzija prikaza: longitudinalno i lateralno
1.15.4 | Rotacija slike za 90°
1.15.5 | Trapezoidni prikaz
1.16 | Color mod
1.16.1 | Prikaz: brzina, varijacija, brzina + varijacija, Power Doppler, Superosetljivi mod visoke definicije, Tkivni doppler
1.16.2 | Frekvencijski raspon, min.: 2 - 8 MHz
1.16.3 | Raspon brzina, min.: -4 m/s do 0 ili 0 do +4 m/s
1.16.4 | PRF, min. raspon: 0,6 - 9,9 kHz
1.16.5 | Namještanje bazne linije: min. ±127 koraka
1.16.6 | Mogućnost invertiranja prikaza
1.16.7 | Mogućnost usmjerenog linearnog skeniranja s kutom usmjerenja do minimalno ±30° u koracima od maksimalno 5°
1.17 | Spektralni Doppler mod
1.17.1 | Načini rada: PW, CW, HPRF PW
1.17.2 | Raspon brzina, min.:
1.17.3 | PW: -7,9 m/s do 0 ili 0 do +7,9 m/s
1.17.4 | CW: -15,9 m/s do 0 ili 0 do +15,9 m/s
1.17.5 | Frekvencija analize, min. raspon: CW: 1,3 do 41 kHz
1.17.6 | PRF, min. raspon: 0,35 - 19,8 kHz
1.17.7 | Frekvencije: min.:
1.17.8 | PW: 2,1 - 8 MHz
1.17.9 | CW: 2 MHz
1.17.10 | Inverzija prikaza
1.17.11 | Korekcija kuta: min. do +/- 80 stupnjeva
1.17.12 | Veličina volumena uzorka, min. raspon: 0,5 - 20 mm
1.18 | Mjerenja
1.18.1 | B-Mod: udaljenost, opseg, površina, volumen, indeks, histogram, kut
1.18.2 | Spektralni doppler: brzina, akceleracija, srednja brzina protoka, RI, PI, srčana frekvencija, vremenski interval, indeks, mjerenja stenotičnog protoka, mjerenja regurgitacijskog protoka
1.19 | Obavezna mogućnost nadogradnje:
1.19.1 | M-mod u stvarnom vremenu sa slobodno postavljenim kutom uz mogućnost postavljanja minimalno tri kursora u M-modu u bilo kojem smjeru pri radu u stvarnom vremenu
1.19.2 | Softver za uporabu kontrastnih sredstava s mogućnošću prilagodbe amplitude
1.19.3 | Program za mjerenje volumena protoka kroz krvnu žilu izravno iz color moda
1.19.4 | Baterija za autonomni rad uređaja
1.20 | Dodatni programi:
1.21 | Program za slanje slika na bolničku mrežu
2 | Širokopojasna multifrekventna linearna sonda sljedećih karakteristika: |  |  |  | komad | 1
2.1. | Raspon frekvencija (min. raspon): max. 2 MHz - min. 12 MHz
2.2. | Širina skeniranja u osnovnom B-modu bez micanja sonde i bez korištenja programskih opcija za postizanje šireg ili užeg prikaza: min. 36 mm - max. 38 mm
3 | Crno-bijeli termalni pisač |  |  |  | komad | 1