## ELEKT.KIR.PLATFORMA
Naziv predmeta nabave: NABAVA ELEKTROKIRUŠKE PLATFORME, ev. broj nabave: 2-28-23/EMV
4.1. Troškovnik
RB | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | ELEKTROKIRURŠKA PLATFORMA | komad | 1 |  | 0
2 | BIPOLARNA PEDALA | komad | 1 |  | 0
3 | MONOPOLARNA PEDALA | komad | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS prema DON-u, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač /Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | Elektrokiruška platforma sljedećih karakteristika: |  |  |  | komad | 1
1.1 | Tehnologija praćenja osjetljivosti tkiva,automatsko podešavanje, kontolira sve modove i efekate. Brzina mjerenje otpora tkiva minimalno 430.000 puta u sekundi
1.2 | LCD zaslon osjetljiv na dodir, minimalne veličine 6.5", maksimalne veličine 7.5'', podijeljen na četiri kvadranta
1.3 | priključak za povratne elektrode sa mogućnošću nadzora kvalitete kontakta između povratne elektrode i pacijenta. Izbor između elektroda za djecu, odrasle i neonatalnih povratnih elektroda
1.4 | Pilagođavanje alarma povratne elektrode svakom pacijentu, registriranje i praćenje otpora tijekom operacije, varijabilni raspon granice alarma od 5 do 135 ohma, ili + 40 % od inicijalnog otpora
1.5 | Najmanje 2 utičnice za monopolarne instrumente na prednjoj strani generatora i najmanje 2 utičnice za monopolarne nožne prekidače sa stražnje strane generatora
1.6 | Mogućnost korištenja elektrokirurške olovke koja omogućuje pristup načinu rada/modu kojim se postiže kombinacija monopolarne hemostaze i reza/disekcije korištenjem nižih postavki električne energije čime se smanjuje nagorjevanje, širenje topline i iskrenje. Kontrola struje u sterilnom području preko klizača, indikator sa crticama vidljiv na generatoru. Elektrokirurška olovka ima najmanje 3 tipke.
1.7 | Mogućnost korištenja jednokratnog laparoskopskog instrumenta za zavarivanje i razdvajanje, dužine 37 cm ili 44 cm, rotacija vrata 315°, Maryland čeljust, sa monopolarnom L-kukicom s mogućnošću uvlačenja
1.8 | Utičnica za instrumente sa funkcijom fuzije/zavarivanja tkiva koji se mogu koristiti na arterijama, venama, limfnim žilama i snopovima tkiva promjera do i uključujući 7mm.
1.9 | mogućnost spajanja dva bipolarna instrumenta istovremeno
1.10 | autobipolar funkcija
1.11 | Minimalno 13 različitih jednokratnih instrumenta za fuziju/zavarivanje i razdvajanje tkiva, od kojih je minimalno 7 instrumenata sa nano premazom. Jedan višekratni instrument u obliku peana koristi se sa jednokratnim elektrodom.
1.12 | automatska detekcija nepravilnosti u fuziji tkiva sa zvučnim i slikovnim upozorenjem te prikazanim mogućim rješenjima za uklanjanje nepravilnosti
1.13 | automatski osvjetljenje kontrolnog sučelja na zaslonu za priključeni instrument i automatsko dodatno osvjetljenje prilikom aktivacije instrumenta
1.14 | mogućnost mijenjanja snage tijekom aktivacije instrumenta
1.15 | Mogućnost pregleda zapisa podijeljen u najmanje tri skupine: zapis događaja, zapis greške i histogram greške
1.16 | gumb za vraćanje zadnje korištenih postavki prije isključivanja
1.17 | Minimalno jedna utičnica za bipolarne instrumente na prednjoj strani generatora i minimalno jedna utičnica za bipolarni nožni prekidač na stražnjoj strani generatora
1.18 | Utičnica za kabel za EKG blokiranje i kontrolu odstranjivanja kirurškog dima
1.19 | Utičnica za mrežu na stražnjoj strani generatora, samo za servis
1.20 | WiFi antena na stražnjoj strani generatora, samo za servis
1.21 | prilagodljiv raspon snage od 1 W do 300 W u monopolarnom načinu rada u modu Pure/Čisti rez
1.22 | prilagodljiv raspon snage od 1 W do 120 W u monopolarnom načinu rada za sve modove koagulacije
2 | Bipolarna pedala |  |  |  | komad | 1
3 | Monopolarna pedala |  |  |  | komad | 1