## XL
Naziv predmeta nabave: MONITORI, MODULI I UDALJENI PRIKAZ ZA KORONARNU JEDINICU, ev. broj nabave: 2-77-22/JN
4.1. Troškovnik
RED.BR | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJA | komad | 2 |  | 0
2 | MODUL ZA MJERENJE MINUTNOG VOLUMENA SRCA I INVAZIVNIH TLAKOVA | komad | 1 |  | 0
3 | UDALJENI PRIKAZ I UDALJENO UPRAVLJANJE STANICOM ZA CENTRALNI NADZOR | komad | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | MONITOR VITALNIH FUNKCIJA SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 2
1.1 | Ekran u boji osjetljiv na dodir, dijagonale najmanje 38 cm
1.2 | Rezolucija ekrana najmanje 1024 x 768 točaka
1.3 | Istovremeno prikazivanje najmanje 13 krivulja
1.4 | Konfiguriranje izgleda ekrana od strane korisnika
1.5 | Praćenje sljedećih parametara:
1.5.1 | EKG – 3/5 odvoda
1.5.2 | Respiracija
1.5.3 | SpO2 - saturacija kisika
1.5.4 | NIBP - neinvazivni tlak
1.5.5 | Temperatura
1.5.6 | Analiza aritmija
1.5.7 | Analiza ST segmenta za sve mjerene odvode
1.5.8 | PI - indeks perfuzije
1.6 | Kalkulator doziranja lijekova i titracijske tablice
1.7 | Pohrana i pregled trendova svih mjerenih parametara u trajanju od najmanje 240 sati, tabelarno i grafički
1.8 | Pohrana i pregled najmanje 1000 NIBP mjerenja
1.9 | Pohrana i pregled krivulja za svakog pacijenta, u najmanje 96 sati
1.10 | Pohrana i pregled najmanje 200 alarmnih događaja
1.11 | Alarmi u tri razine, alarmno svjetlo smješteno na vrhu monitora
1.12 | Funkcija sprječavanja lažnih fizioloških alarma sa zaključavanjem statusa alarma za SpO2 tijekom mjerenja NIBP-a na istoj ruci kao i SpO2
1.13 | Mogućnost prikaza mjerenih vrijednosti i valnih oblika s postojećih respiratora serije Evita i Infinity V
1.14 | Mogućnost prikaza respiratornih petlji tlak-volumen i protok-volumen s postojećih respiratora serije Evita i Infinity V
1.15 | Ukupna masa monitora najviše 7 kg
1.16 | Litij-ionska integrirana baterija koja omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja najmanje 300 minuta
1.17 | Ugrađen sklop za bežično umrežavanje u monitoring sustav s ostalim monitorima i stanicom za centralni nadzor
1.18 | Shema spajanja EKG elektroda na pacijenta istaknuta na konektoru kabela, radi smanjenja mogućnosti pogrešnog spajanja elektroda od strane osoblja
1.19 | EKG pacijent kabel s elektrodama integriranim u jedan vodič, za lakše rukovanje i smanjenje količine kabela oko pacijenta
1.20 | Ponuđeni EKG kabel kompatibilan s postojećim monitorima serije Infinity
1.21 | Pribor za praćenje parametara za odrasle:
1.21.1 | EKG pacijent kabel s 3 konektora za elektrode integriranih u jedan vodič
1.21.2 | Crijevo za mjerenje tlaka i tri višekratne manžete (mala, srednja i velika)
1.21.3 | Osnovni kabel i višekratni SpO2 senzor
1.21.4 | Višekratni kožni senzor za temperaturu
1.22 | Sučelja:
1.22.1 | Izlaz za dodatni ekran
1.22.2 | USB x 2
1.22.3 | Mrežni LAN/RJ45 priključak
1.22.4 | Sučelje za povezivanje s respiratorima
1.23 | Korisničko sučelje na hrvatskom jeziku
1.24 | Ruka za montažu uređaja na zidnu šinu
1.25 | Mogućnost umrežavanja u monitoring mrežu sa stanicom za centralni nadzor
2 | MODUL ZA MJERENJE MINUTNOG VOLUMENA SRCA I INVAZIVNIH TLAKOVA SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 1
2.1 | Modul za mjerenje 4 invazivna tlaka i minutnog volumena srca, uz mogućnost upotrebe na bilo kojem od postojećih monitora serije Infinity Delta
2.2 | Mjerenje najmanje 4 invazivna tlaka
2.3 | Nuliranje sva 4 pretvornika istovremeno, pokretanje mjerenja minutnog volumena, pokretanje mjerenja plućnog kapilarnog tlaka (wedge) pritiskom na odgovarajuće tipke na samom modulu
2.4 | Korisnički odaberive gornje i donje granice IBP alarma
2.5 | Pričvršćivanje komorica za prednjoj ploči modula
2.6 | 10-pinski konektori za priključivanje komorica za sve IBP ulaze
2.7 | Mjerenje plućnog kapilarnog tlaka (wedge)
2.8 | Prikazani mjereni parametri: sistolički, srednji i dijastolički invazivni tlakovi, minutni volumen (Cardiac Output – C.O.), temperatura krvi, temperatura injektata
2.9 | Kabeli potrebni za spajanje CO katetera i monitora
3 | UDALJENI PRIKAZ I UDALJENO UPRAVLJANJE STANICOM ZA CENTRALNI NADZOR SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 1
3.1 | Udaljeni prikaz podataka pacijenata praćenih monitorima vitalnih funkcija i udaljeno upravljanje postojećom stanicom za centralni nadzor "Infinity Central Station" s izdvojene lokacije pomoću KVM ekstendera
3.2 | KVM odašiljač, prijemnik, ethernet L2 sklopka
3.3 | Miš, tipkovnica i LCD ekran u boji veličine najmanje 54 cm za udaljenu lokaciju