## XL
Naziv predmeta nabave: NABAVA PNEUMATIČKOG LITOTRIPTORA, ev. broj nabave: 2-56-22/JN
4.1. Troškovnik
RED.BR | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | PNEUMATIČKI LITOTRIPTOR sa sljedećim komponenata: | komplet | 1 |  | 0
1.1. | PNEUMATIČKI LITOTRIPTOR | komad | 1
1.2. | NOŽNA PEDALA ZA PNEUMATIČKI LITOTRIPTOR | komad | 1
1.3. | RUČNI RADNI NASTAVAK ZA PNEUMATIČKI LITOTRIPTOR | komad | 1
1.4. | KAPA ZA SONDU | komad | 1
1.5. | SILIKONSKI VODIČ SONDE | komad | 1
1.6. | SILIKONSKE BRTVE, A 20 KOM | pakiranje | 1
1.7. | DIO ZA EVAKUACIJU FRAGMENATA KAMENA I BOLJU KONTROLU FRAGMENTACIJE SA SILIKONSKOM USISNOM CIJEVI | komad | 1
1.8. | USISNA KOŠULJICA PROMJERA 1,6 MM, RADNE DUŽINE MIN. 595 MM | komad | 1
1.9. | USISNA KOŠULJICA PROMJERA 3,5 MM, RADNE DUŽINE MIN. 380 MM | komad | 1
1.10. | SONDA PROMJERA 0,8 MM, RADNE DUŽINE MIN. 665 MM | komad | 1
1.11. | SONDA PROMJERA 1 MM, RADNE DUŽINE MIN. 600 MM | komad | 1
1.12. | SONDA PROMJERA 1,6 MM, RADNE DUŽINE MIN. 600 MM | komad | 1
1.13. | SONDA PROMJERA 2 MM, RADNE DUŽINE MIN. 420 MM | komad | 1
1.14. | SILIKONSKA USISNA CIJEV | komad | 1
1.15. | VISOKO TLAČNO CRIJEVO ZA KOMPRESOR | komad | 1
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
Napomena: Osim cijene kompleta, potrebno je iskazati i pojedinačne cijene svake pojedine stavke iz kompleta
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | PNEUMATIČKI LITOTRIPTOR SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komplet | 1
1.1 | Maksimalne dimenzije 136 x 280 x 365 mm
1.2 | Maksimalna težina uređaja 11 kg
1.3 | Prema standardu EN-60601-1 i MDD 93/42 ili jednakovrijedno
1.4 | Stupanj zaštite IP 20
1.5 | Napajanje 240 VAC/ 50-60 Hz
1.6 | Potrošnja snage maksimalno 40VA
1.7 | Balistička izlazna energija maksimalno 85 mJ
1.8 | Mod rada balistički, minimalno od 1 do 12 Hz
1.9 | Uvjeti rada:
1.9.1 | temperatura +10°C do +30°C (+/- 10%)
1.9.2 | atmosferski pritisak: 700hPa do 1060 hPa (+/- 10%)
1.9.3 | uvjeti pohrane i transporta: temperatura -10°C do +40°C(+/- 10%)
1.9.4 | uvjeti pohrane i transporta: relativna vlažnost: 10% do 95%
1.9.5 | uvjeti pohrane i transporta: atmosferski pritisak 500 hPa do 1060 hPa (+/- 10%)
1.10 | Opskrba zrakom: od 3.5 bar - 6.5 bar (3500 do 6500 hPa) +/- 10%
1.11. | Uređaj se sastoji od sljedećih komponenti:
1.11.1 | pneumatičkog litotriptora - 1 kom
1.11.2 | nožne pedla za pneumatički litotriptor stupnja zaštite IP X8 - 1 kom
1.11.3 | ručnog radnog nastavka za pneumatički litotriptor - 1 kom
1.11.4 | kape za sondu - 1 kom
1.11.5 | silikonskog vodiča sonde - 1 kom
1.11.6 | silikonskih brtvi, a 20 kom - 1 pakiranje
1.11.7 | dijela za evakuaciju fragmenata kamena i bolju kontrolu fragmentacije sa silikonskom usisnom cijevi - 1 kom
1.11.8 | usisne košuljice promjera 1,6 mm, radne dužine min. 595 mm - 1 kom
1.11.9 | usisne košuljice promjera 3,5 mm, radne dužine min. 380 mm - 1 kom
1.11.10 | sonde promjera 0,8 mm, radne dužine min. 665 mm - 1 kom
1.11.11 | sonde promjera 1 mm, radne dužine min. 600 mm - 1 kom
1.11.12 | sonde promjera 1,6 mm, radne dužine min. 600 mm - 1 kom
1.11.13 | sonde promjera 2 mm, radne dužine min. 420 mm - 1 kom
1.11.14 | silikonska usisna cijev - 1 kom
1.11.15 | visoko tlačno crijevo za kompresor - 1 kom