## XL
Naziv predmeta nabave: NABAVA UREĐAJA ZA OFTALMOLOŠKE UZV PREGLEDE S BIOMETRIJOM, ev. broj nabave: 4-59-22/JN
4.1. Troškovnik
RED.BR | NAZIV OPREME | JED. MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-A |  | STOPA PDV-A
1 | UREĐAJ ZA OFTALMOLOŠKE UZV PREGLEDE S BIOMETRIJOM | komplet | 1 |  | 0
2 | STOL ZA UREĐAJ ZA OFTALMOLOŠKE UZV PREGLEDE S BIOMETRIJOM | komad | 1 |  | 0
UKUPNO BROJKAMA BEZ PDV-a |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO BROJKAMA S PDV-om |  |  |  |  | 0
4.2. Minimalne tehničke karakteristike opreme
RB | Minimalne tehničke karakteristike | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda traženih karakteristika (sredstvo dokazivanja TS-katalog/prospekt/izjava, te navod o referencijskoj stranici/dokumentu) | Proizvođač / Zemlja porijekla / Zaštićeno ime ili kataloški broj | Jedinica mjere | Točna količina
1 | UREĐAJ ZA OFTALMOLOŠKE UZV PREGLEDE S BIOMETRIJOM SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komplet | 1
1.1. | UZV dijagnostika
1.1.1 | upravljanje aparatom preko zaslona u boji osjetljivog na dodir
1.1.2 | 10 MHz ultrazvučna B-scan sonda s 2 raspoređena prstena za pretraživanje određenog područja oka što omogućava bolji i lakši pregled cijelog oka i vitreusa te široko prodiranje u tkivo
1.1.3 | video snimanje i analiza omogućava promjenjivo područje rada: standardni način: 35.2 mm/ 52⁰, prošireno: 48 mm/ 52⁰
1.1.4 | automatsko video snimanje sa izračunima i analizom područja oka, udaljenosti i kuta oka
1.1.5 | obrada i analiza slike pomoću vektora-A, zumiranja i finog podešavanja
1.1.6 | video prikaz : 20 okvira u sekundi
1.1.7 | maksimalan broj stranica u jednom prikazu: 200 x2
1.1.8 | podesiva jačina signala: TG 20-80 dB, NG 1-60 koraka
1.1.9 | napredno podešavanje jačine signala: dinamički stupanj prikaza: 30-70 dB; dinamičko podešavanje signala omogućava slabiji i jači kontrast te fino podešavanje kvalitete slike
1.1.10 | aksijalna rezolucija 0.6 mm i lateralna rezolucija 0.6 mm s točnošću mjerenja +/- 0.5 mm
1.1.11 | mogućnost povezivanja aparata preko USB konektora sa vanjskim video printerom te preko LAN konektora s računalom za prijenos i pohranjivanje podataka
1.1.12 | interna baza podataka za pohranjivanje podataka i slika putem memorijskog štapića ili na računalo
1.1.13 | mogućnost prijenosa i razmjena podataka i prikaza (slika) putem DICOM standarda s ostalim umreženim korisnicima
1.1.14 | integriran pisač za biometrijska ispitivanja
1.1.15 | mogućnost spajanja ultrazvučne biometrijske sonde od 40MHz kao opcije
1.1.16 | mogućnost spajanja sonde za pahimetriju kao opcije
1.1.17 | mogućnost spajanja dijagnostičke A-scan sonde kao opcije
1.1.18 | mogućnost ispisa prikaza (slika) na video printer
1.2. | Biometrija
1.2.1 | biometrijska A-scan sonda 10 MHz sa integriranim crvenim fiksirajućim svjetlom
1.2.2 | područje mjerenja: aksijalna duljina: 15-45 mm dubina prednje sobice: 1.80-7.00 mm debljina leće: 2.00-6.00 mm
1.2.3 | mogućnost mjerenja/rada kontaktnom i imerzijskom tehnikom
1.2.4 | mogućnost mjerenja intraokularnog tlaka pomoću biometrijske sonde uz dodatak na aplanacioni tonometar
1.2.5 | kaliperi i markeri za označavanje za naknadnu obradu slike
1.2.6 | izračuni dioptrije leća prema slijedećim formulama: Haigis (Opt./Stand.), Hoffer Q, SRK/T, SRK-II, Holladay I, SRK SHOWA, Shammas PL, SRK/T Double K
1.2.7 | rezolucija mjerenja 0.01 mm s točnošću mjerenja +/- 0.1 mm
1.2.8 | integrirani model oka za provjeru kalibracije A-scan sonde i aparata
1.2.9 | mogućnost pohranjivanja 10 različitih leća s pripadajućim konstantama
1.2.10 | prikaz 10 pojedinačnih mjerenja i prosječno mjerenje: aksijalne duljine, dubine prednje sobice (ACD) i debljine rožnice
1.2.11 | mogućnost odabira vrste oka za ispitivanje: fakično, katarakta, afakično i s ugrađenom IOL
1.2.12 | načini rada i uzimanja biometrijskih podataka: automatski i manualno uz pomoć nožnog prekidača
1.2.13 | ispis izmjerenih vrijednosti i biometrijskih podataka na ugrađeni pisač
1.3 | Dodaci uz uređaj:
1.3.1 | monitor rezolucije min. 10.4“, TFT LCD u boji , sa zaslonom na dodir - 1 komad
1.3.2 | dijagnostička sonda za B-scan ispitivanja 10 MHz - 1 komad
1.3.3 | biometrijska A-scan sonda 10 MHz - 1 komad
1.3.4 | kapice za imerzijsko ispitivanje - 20 komada
1.3.5 | papir za ugrađeni pisač - 1 komad
1.3.6 | gel za ultrazvučno ispitivanje - 1 komad
1.3.7 | prekrivka za aparat - 1 komad
1.3.8 | nožni prekidač (komanda) - 1 komad
1.3.9 | ugrađeni pisač za biometrijske podatke - 1 komad
1.3.10 | kabel za napajanje - 1 komad
1.3.11 | osigurač - 1 komad
1.3.12 | software za prijenos podataka i povezivanje, sa uputama za upotrebu - 1 komad
2 | STOL ZA UREĐAJ ZA OFTALMOLOŠKE UZV PREGLEDE S BIOMETRIJOM SLJEDEĆIH ZAHTJEVANIH KARAKTERISTIKA: |  |  |  | komad | 1
1.6.3 | Stol dimenzija 580-590x545-550 mm, električni, podesiv po visini od minimalno 705 mm do 1005 mm koji sadrži:
1.6.3.1 | 1 ladicu za sonde
1.6.3.2 | prostor ispod za smještaj video printera
1.6.3.3 | prostor za smještaj gela i tekućina